设备名称： 碎石机

拟采购数量：1台

主要参数及配置要求

一、设备用途：主要用于治疗人体泌尿系统结石。

二、技术参数

1、电磁式冲击波源发生装置

- 1.1：高压放电治疗电压：最小值10.0kV,最大值18.0kV。此范围内治疗电压连续可调；

- 1.2：频率范围不小于 0.5～2Hz；

- 1.3：高压放电电容储能最大值：≥150J；

- 1.4:冲击波压力峰值的最大值≤30MPa；

- 1.5:焦点聚焦范围:径向≤±7mm ；

- 1.6:治疗时的电压稳定，即：在进行治疗时电压数值是定值非波动值；

- 1.7:冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换；冲击波源具有故障报警功能，自动切断高压系统，安全可靠；冲击波波源具有实时抽真空功能（非电磁盘出厂预抽真空），实现低能量低剂量碎石。

2、X射线定位系统

- 2.1：采用C臂运动X射线透视定位；

- 2.2：一体式高频球管；

- 2.3：影像增强器 ≥9寸；

- 2.4：高清晰图像显示，分辨率不小于16LP/cm；

- 2.5：CCD摄像机像素≥100万；

- 2.6：碎石病例工作站，可储存图像、打印病历报告。

3、超声定位系统

- 3.1：超声探头定位装置环冲击波源锥形多角度运动；

- 3.2：探头电动进给，数字显示，可实现直读和直显两种显示模式；

- 3.3：超声运动定位范围：25～125mm。

4、操作系统

- 4.1：带隔离室操作系统，隔离室彩色液晶触摸显示屏，屏幕尺寸不小于10寸；

- 4.2：床边彩色液晶触摸显示屏,屏幕尺寸≥6寸，与主控制台显示屏同步显示；

- 4.3：高清医用液晶显示器≥19寸；

- 4.4：电脑液晶显示器≥19寸（病例管理系统）；

- 4.5：自动排气，恒温保护自动水循环装置。

- 4.6：操作系统由内嵌式计算机模块控制（非MCU控制软件系统），触发计数采用递减倒计数自动停止触发，电压自动跟踪调压，高压表显示稳定。

5、智能导航双定位系统

- 5.1：一体化超声智能导航定位系统（含超声）

- ①治疗床术前位置一键居中功能；

- ②在超声机器上一键定位结石；

- 5.2：一体化X射线智能导航定位系统

- ①支持人工和智能导航两种模式；

- ②X射线下智能导航定位；

- ③治疗床具有一键位置居中功能，可实时显示治疗床位置数值；

6、治疗床及主机

- 6.1：治疗床载重量：≥135Kg；

- 6.2：治疗床同时可以做多功能手术床使用，可配置泌尿手术附件，进行一般的泌尿手术；

- 6.3：X射线大C臂绕冲击波源碎石焦点作圆周运动，实行交叉定位，结石定位直接、精准；

- 6.4：大C臂正位自动停止功能；

- 6.5：小C臂机械运动参数：

- ①小C臂（带冲击波源）沿圆弧滑轨滑动角度范围不小于40°；

- ②小C臂（带冲击波源）顺时针可上翻180°，小C转动角度范围：≥200°；

- ③下定位时，小C臂左右摆动（带冲击波源）角度范围：≥±10°；

- ④上定位时，小C臂左右摆动（带冲击波源）角度范围：≥±15°；

- 6.6：电动控制治疗床进行床面X、Y、Z三维运动

- 横向运动：≥100mm；纵向运动：≥100mm；上下移动范围：≥140mm；

- 7、整机使用年限：≥10年。

三、体外振动排石床

1、平面区域振源和球面点位振源

1)平面区域振源振幅：≥8mm；

2)球面点位振源振幅：≥6mm；

3)平面区域振源频率：≥25Hz；

4)球面点位振源频率：≥75Hz；

5)球面点位振源球面直径：≥45mm；

2、多体位大角度治疗床

1)床面上下运动行程：0～330mm；

2)床面纵向倾斜角度:±35°；

3)床面横向倾斜角度：±20°；

4)治疗床运动驱动方式：自研驱动系统+安全稳定的低压直流电动推杆；

5)一键式床面复位模式和一键式上/下床模式，快速实现床体初始化水平状态和上、下床倾斜模式；

7)床面长宽：2050mm*800mm；

8)床面载重：≥150kg。

3、多轴机械臂辅助治疗系统

1)各轴关节可以多角度旋转运动

2)多轴机械臂在臂端安装有球面点位振源；

四、配置清单至少包括：

1	主机（含X射线控制系统、高压控制系统、自动水循环系统、运动控制系统、嵌入式ARM控制系统）          	                     1台

2	X射线C臂          	                                1套

3	小C臂          	                                   1套

4	治疗床（含枕头）                                    1台

5	主控制台（≥10寸彩色液晶触摸屏）                    1台

6	副控制台（床边≥7寸可移动彩色液晶触摸屏）          	1个

7	电磁式冲击波发生器                                  1套

8	电容箱（高压开关、高压电容）                        1套

9	负压抽真空系统                                      1套

10	水、气处理系统                                      1套

11	电动定位装置                                        1套

12	IMD高频一体式球管                                   1套

13	9寸医用诊断X射线影像增强器                         1台

14	100万像素CCD摄像机                                 1套

15	19寸高清医用液晶显示器                              1台

16	病历管理系统（≥19寸高清液晶显示器、图像采集卡、主机）    	1套

17	离体碎石架、定位盘（含大水囊）                       1套

18	对讲系统                                             1套

19	压腹带                                               1套

20	超声机（智能导航定位专用超声机）                   	1套

21	X射线定位系统（X射线智能导航定位控制系统）          1套

22	体外振动排石床                                       1套