设备名称：南溪山医院便携式彩色多普勒超声诊断仪项目

拟采购数量：1台

主要参数及配置要求

一、主要规格功能及系统概述：

笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：

- ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器

- 数字化二维灰阶成像单元

- 数字化彩色及能量多普勒单元

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元

- 多角度空间复合成像技术

- 智能化斑点噪声抑制技术

- 自动优化功能

- 实时宽景成像技术

- 实时同屏教学软件

- M模式, 具备彩色M模式及解剖M模式

- 主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转

- 高灵敏度能量多普勒（慢速及细微血流能量多普勒成像模式）

- 自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)

- 编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）

- 整机重量≤4.6公斤（含电池）

- 物理通道数≥128

- 可视可调系统动态范围≥90db

- 超声系统最大探查深度≥30CM

- 实时三同步成像

- 线阵探头凸型扩展技术

- 自动射血分数测量功能

- 穿刺针增强功能，且穿刺针增益可实时单独调节

- AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术

- 轨迹球操作

- 中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等）

- 内置锂电池支持断电扫查（B模式连续扫查时间时间≥1.5小时）

- 配备移动式台车，三探头转接口

- 支持弹性成像

二、测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）

- 实时多普勒自动包络、测量和计算

- 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

- 外周血管测量与分析

- 泌尿科测量与分析

- 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

- 一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

- 内置固态硬盘≥512GB

- DVD 驱动器

- 探头规格及其他

- 探头类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 经食道探头，经腔内探头，带功能按键探头

- 支持单晶体探头数量≥2支

三、二维灰阶显像主要参数：

- 电子凸阵：探头频带范围2.0-5.0MHz

- 3.2 电子线阵：探头频带范围6-12MHz，具备功能按键

- 电子微凸阵：探头频带范围4-8MHz

- 电子相控阵：探头频带范围2.0-4.0MHz，扫描角度≥120°（全视野成像，包括二维、彩色）

- 凸阵探头有效阵元数≥192阵元

- 扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒

- 扫描速率:  B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒

- 系统可支持线阵探头≥5

- 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

- TGC调节≥6段

- 频谱多普勒：

- 最大测量速度：

- PWD：血流速度≥8.0 m/s

- CWD:   血流速度≥14.0 m/s

- PW最低测量速度15cm/s

- 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

- 取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

四、配置至少包括4把探头

- 腹部探头1把

- 心脏探头1把

- 浅表探头1把

- 腔内探头1把