设备名称：电子支气管镜内窥镜系统

拟采购数量：一套

主要参数及配置要求

质保年限：5年

一、电子图像处理器

- 1、整体设计理念：光源主机分体设计。

- 2、CMOS设计：高画质效果，超强的图像分辨率和色彩还原性。

- 3、控制面板:机械式物理按键

- 4、自动测光模式：平均测光/峰值测光/全自动测光

- 5、快门调节：可获得清晰的静态图像

- 6、构造强调功能：SE4级，DH-4-+4，DL-4-+4

- 7、色彩强调功能：ON/OFF

8、色彩调节：亮度，RGB，红色色调；色度≥9档可调（-4 至 +4）；对比度≥5 档可调（-1 至 +4）

- 9、图像放大功能：电子放大≥2倍，逐级放大≥8级。

- 10、配电子染色技术：通过电子分光技术达到电子染色的效果，≥10波段组合对于发现早期癌症，微小病灶具有很重要的临床意义。

- 11、特殊光模式：具有窄带光技术，如蓝光成像技术、联动成像技术或同类其他更优技术

- 12、图像信号输出方式：

- 12.1高清数字接口HD-SDI:2 DVI-D:2

- 12.2数字/模拟HDTV:DVI-I:1

- 12.3模拟SDTV:RGB TV:1,S-VIDEO:1,VIDEO:1

- 13、图像存储功能：TIFF：840、JPEG1/20:21690、JPEG1/10:16270、JPEG1/5:5910

- 14、存储介质：USB接口

- 15、待机热插拔功能：可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜。

- 16、双画面模式：可将白光图像和特殊光图像同时显示，双画面对比观察。

- 17、快门速度：正常1/60-1/200,高1/100-1/400,高（放大镜）1/100-1/800。

- 18、内镜自动识别：内镜和主机连接后，能够自动设置与该内镜最匹配的参数。

- 19、具有DICOM通用输出接口	可实现与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。

- 20、患者数据输入：患者ID、患者姓名，性别，年龄，生日，评论，医院名称，医生姓名

- 21、可兼容已上市同品牌胃镜、经鼻内镜、肠镜、十二指肠镜、耳鼻喉镜等。

- 22、兼容所投产品已上市同品牌消化道超声胃镜(凸阵、环扫)、消化小探头超声。

- 23、兼容所投产品已上市同品牌支气管镜、超声支气管镜(EBUS)、呼吸小探头超声。

- 24、可兼容已上市同品牌小肠镜。

- 25、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上，且在此状态下可启动电子分光观察模式。

- 26、可兼容CCD内镜

- 27、兼容已上市同品牌数字化移动X射线机

二、医用内窥镜用冷光源

- 1、光源：≥4色LED光源

- 2、光量调节：≥17档可调

- 3、气泵：隔膜式气泵

- 4、气泵压力：高/中/低/关闭

- 5、特殊光观察模式：具有窄带光技术，如蓝光成像技术、联动成像技术或同类其他更优技术

- 6、自动调光显示：根据视频信号输出自动调节亮度，也可手动调整

- 7、灯泡平均寿命≥14000小时

- 8、具备多种特殊光观察模式≥4种

三、电子气管内窥镜（检查）

- 1、观察方向：0°(直视)

- 2、视野角度：≥120°（广角）

- 3、观察范围：2～100mm

- 4、先端直径：≤5.3mm

- 5、插入部直径：≤5.1mm

- 6、有效长度：≥600mm

- 7、全长：≥870mm

- 8、弯曲角度：上：210°/下：130°

- 9、钳道直径：≥2.2mm

- 10、CCD类型：高分辨率超级CCD

- 11、特殊光技术：BLI、LCI、FICE

四、电子气管内窥镜（治疗）

- 1、观察方向：0°(直视)

- 2、视野角度：≥120°

- 3、观察景深：2～100mm

- 4、头端部外径：≤5.9mm

- 5、插入最大部外径：≤5.9mm

- 6、有效长度：≥600mm

- 7、全长：≥870mm

- 8、弯曲角度：上：180°、下：130°

- 9、钳道直径：≥2.8mm

- 10、CCD类型：高分辨率超级CCD，无彩虹现象

- 11、兼容治疗设备：兼容高频、激光等设备

- 特殊光技术：FICE

五、电子气管内窥镜（细型）

- 1、观察方向：0°(直视)

- 2、视野角度：≥120°

- 3、观察范围：2～50mm

- 4、先端直径：≤4.1mm

- 5、插入部直径：≤4.1mm

- 6、有效长度：≥600mm

- 7、全长：≥870mm

- 8、弯曲角度：上：210°/下：130°

- 9、钳道直径：Ф≥2.0mm

- 10、防水一触式接头，防止意外进水，便于清洗消毒和维护保养

- 11、特殊光技术：BLI、LCI、FICE

- 12、插入管可以向左或向右旋转，角度≥120度

六、内镜超声系统

- 1、超声扫描模式：B模式

- 2、扫描图像功能：具有DPR双切面连续螺旋扫描图像功能

- 3、图像显示：具有垂直于插入方向的图像显示

- 4、扫描方式：360°机械环扫

- 5、超声频率可调：12MHz、15MHz、20MHz三档宽频扫描可调，便于观察近场和远场图像

- 6、超声分辨率：≤0.5mm

- 7、扫描范围：20mm～120mm，360°环扫

- 8、扫描显示：环形、全图、上半圆、下半圆、移动显示

- 9、脚踏开关：可通过连接脚踏开关同步截图

- 10、操作控制（键盘）：内置轨迹球的键盘控制操作

- 11、带有图像镜像功能：可将超声图像进行左右翻转，适应供不同医生使用。

- 12、图像对比度调整：可对图像对比度进行≥6档调整

- 13、距离测量：可测量2处2点间的距离

- 14、增益调整功能：≥64级增益调整

- 15、STC增强：STC局部增强/减弱

- 16、图像显示范围：图像的显示范围可按≥6档调节

- 17、图像回放功能：具有图像回放功能

- 18、图像旋转功能：可对图像进行旋转调节功能，可将需要观察的部位旋转至医生视野合适的位置

- 19、探头兼容性：可兼容12MHz、15MHz、20MHz三档探头，前端插入或钳道插入型

七、内窥镜超声探头

1、有效长度：≥2150mm

2、外径：≤2.0mm

3、频率：≤20MHz

八、电子支气管内窥镜

- 1、软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。

- 2、视场角≥120°。

- 3、景深：3-100mm。

- 4、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

- 5、操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

- 6、吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

- 7、操作手柄具有3个具备独立电子功能的按键。

- 8、内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 9、通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

- 10、能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。

九、气管镜治疗用能量平台

- 1、激光波长：532nm-1064nm±5nm。

- 2、吸收色基：水/血红蛋白吸收。

- 3、激光功率：激光最大输出功率≥80W。

- 4、工作模式：脉冲。

- 5、脉冲频率：≥100HZ。

- 6、脉冲技术：脉冲发射技术。

- 7、脉冲宽度：0.5ms-3ms。

- 8、临床应用范围：适用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射。

- 9、组织穿透深度：不小于4毫米，具备止血、切割能力。

- 10、光束传输系统：标准接头光纤传输。

- 11、400微米光纤：用于软性内窥镜，不影响软镜转向角度。

- 12、600微米光纤：用于硬性内窥镜和开放手术。

- 13、光纤长度：≥3m。

- 14、光纤传输不稳定度：＜10%。

- 15、光纤传输要求：灭菌后的传输效率不应小于消毒灭菌前的90%。

- 16、光束发散角：≤38°。

- 17、光纤复用：光纤可重复灭菌使用，降低设备使用费用。

- 18、一重安全功能：超过单次设定的能量剂量，自动报警提示。

- 19、二重安全功能：超过总设定的能量剂量，暂停激光发射。

- 20、瞄准光波长：650nm±10nm。

- 21、瞄准光功率：≤5mw。

- 22、激光辐射发生警告：出光指示灯。

- 23、指示光工作方式：出光时关、连续、闪烁、出光时开多种模式。

- 24、装配有能量监控系统：可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定。

- 25、光纤数量不小于3根

- 主要配置至少包括：

一	电子图像处理器	                    1

二	医用内窥镜用冷光源	                1

三	电子气管内窥镜（检查）              3

四	电子气管内窥镜（治疗）              1

五	电子气管内窥镜（细型）              1

六  内镜超声系统                        1

七  内窥镜超声探头                      1

八  电子支气管内窥镜                    2

九  气管镜治疗用能量平台                1

十	内窥镜专用台车	                    1

十一 超声系统专用台车                   1

十二 测漏器 	                        1

十三 21 寸监视器                        1

十四 27 寸监视器                        1

十五 图文工作站	                        1