设备名称：内镜清洗工作站

内镜清洗工作站（三套）主要参数及配置要求

- 内镜清洗工作站：3套

- 1、适用范围：供医用内窥镜可清洗部件的清洗、消毒、干燥用，符合《WS 507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范》要求。

- 2、结构及组成：产品由清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控制系统组成，拒绝委托生产并提供产品注册证。

- 3、外观要求：功能槽均应有排水口，排水口应有过滤功能，过滤网格尺寸＜4mm，有进水功能的功能槽设置有防溢水口，提供产品注册检验报告证明。

- 4、台面、清洗槽、功能背板、干燥台：

- 4.1 材质要求：采用高分子复合材料（PMMA+ABS）整体热合吸塑一次成型，无任何接缝。材料的拉伸强度≥35MPa；拉伸断裂伸长率≥5.5%；简支梁无缺口冲击强度≥10C kJ/m2；10%应变时的压缩应力≥52MPa。提供投标品牌送检的检测报告。

- 4.2 抗老化性能	设备的主体材料高分子复合材料（PMMA+ABS）在紫外线辐射照度≥0.75W/m2/nm@340nm情况下，通过了紫外老化试验。提供投标品牌送检的检测报告。

- 4.3 清洗槽结构性能：清洗槽的拉伸强度≥30MPa；清洗槽拉伸断裂伸长率≥2.7%；清洗槽的弯曲强度≥54.4Mpa，清洗槽简支梁无缺口冲击强度≥14C kJ/m2；10%应变时的压缩应力≥55MPa，提供投标品牌清洗槽送检的第三方检测报告。。

- 4.4干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

- 4.5功能背板形状材质：背板采用与清洗槽相同的材质，为整体一次成型；具有表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等特点；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。

- 4.6清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧倾斜≥3度，前端高于后端≥4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。干燥台造型设计，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，全方位的保护内镜及附件等。

- 5、规格尺寸：

- 5.1 功能槽规格：为满足现场安装条件及流程要求，功能槽尺寸满足单槽尺寸≥长500×宽760mm、内槽尺寸≥长500×宽430mm；≥长685×宽760mm、内槽尺寸≥长355×宽420mm，双槽功能槽尺寸≥长1315×宽760mm，内槽尺寸≥长500×宽430mm；

- 5.2 转角槽尺寸：长≥760×宽≥760mm；

- 5.3干燥台规格：长≥1750×宽≥760mm。

- 5.4设备高度：台面高度≥880mm，设备整体高度≥1820mm；提供设备高度的检测报告。

- 6、容量标识：槽体内部有容量标识，容量标示的分度值≤1L，误差值≤15%，确保进液的精确。（提供主管部门对容量标示的检测结果）。

- 7、柜体要求

7.1	柜体形状：分段式柜体，柜体底部离地高度≤70mm，造型采用倾斜式设计，柜体底部向内缩进≥85mm。

7.2	支架材质：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计。

- 7.3 柜门材质：采用分段式柜体设计，柜门采用非彩色钢化玻璃材质，通过了耐磨性能、≥100cm高度处抗打球冲击、耐龟裂性能、抗拉强度等相关性能测试，提供第三方机构出具的检测报告。

- 7.4 柜体底板材质：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

- 8、控制器要求：由嵌入式单片机控制系统和≥7寸彩色触摸显示屏，显示屏集成在功能背板上。每个功能槽只需一个人机交互界面即可完成所有功能的控制及切换。

- 9、脉动灌流器

- 9.1 控制器要求：采用≥7寸彩色液晶显示屏，触摸屏操作；

- 9.2 灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；

- 9.3 灌流用水要求	灌流时采用流动水灌注,不从槽内使用循环水或直接吸取暴露在空气中的水源进行灌注,杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。提供权威机构出具的证明流动水灌注的证明文件。

- 9.4 灌流压力：灌流压力0.31~0.4MPa，既能保证清洗效果，又能够避免内镜损坏。提供主管部门关于灌流压力的检测结果。

- 9.5 脉动灌流：一次性完成四个环节的工作：“脉动”注液、注气、吸引、计时，并设计有自动注气功能（可根据需要自行设定时间）。

- 9.6 屏幕显示：能够显示当前日期、时间、当前状态，灌流设置时间、剩余时间，并以倒计时形式予以体现，同时能够显示内镜名称、编号等信息。

- 10、计时装置：可分别设置作业时间，能够显示设置时间与计时时间(0秒—99分59秒)，计时准确误差≤0.1%，工作结束有声音提示。提供计时误差的检测报告。

- 11、快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。

- 12、管路耐腐性：内镜清洗工作中的相关管路、弯头、三通等通过了常用灭菌剂（邻苯二甲醛、过氧乙酸以及戊二醛）的耐腐性测试，持续浸泡≥360小时无可视变化。提供第三方机构出具的耐腐性检测报告。

- 13、中心气体处理器要求：包括气源处理系统和灌流气压调节器，能过滤直径≥0.3μm的微粒，具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa, 具备压力可调功能可调范围0.05～1.0MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压。

- 14、医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa ，供气量：≤120L/min， 储气量：≤30L  噪音≦50dB ，电压：220V 输出功率：≤750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。

- 15、清洗喷枪：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈；耐受压力0-0.7MPa。喷枪能够不借用工具完成拆卸，握柄为圆柱竹节式设计，使用便捷。

- 16、不锈钢水龙头：采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。水龙头具有温度显示功能，能够显示出水口温度，以确保水温在最适温度。提供水龙头温度显示实物照片。

- 17、嵌入式超声波清洗机

- 17.1超声功率：300W±30W，超声发生器工作频率：40kHz（±2kHz），声波功率密度≥0.3W/cm²，超声功率容积比≥10W/L，内腔尺寸：≤300*230*150mm，清洗槽容积：≤10L，采用PLC系统，清洗程序的温度、时间、超声功率值可根据需要自行设定，采用≥7寸彩色触摸显示屏，显示屏集成在功能背板上，具有自动进、排水、加酶功能，完全实现全自动控制，具有自动加热功能，1-50℃可设置，确保酶液最适活性温度。

- 18、镜体测漏系统

- 18.1控制器要求：采用≥7寸彩色液晶显示屏，触摸屏操作；

- 18.2参数设置：运行时间及检测压力显示可选，检测压力能够在10KPa~35KPa范围内可设，满足不同类型、品牌内镜测漏压力要求，测漏完成后自动排气，隐藏式后置设计，一键启动，操作简便。提供压力设定范围的检测报告。

- 18.3屏幕显示：能够显示当前日期、时间、当前状态，测漏设置时间、剩余时间、压力，有倒计时显示，同时能够显示内镜名称、编号及测漏结果等信息。

- 18.4报警功能：具备当通入不大于0.03 MPa空气时，若产生泄漏，泄漏检测装置应能提供可视或声讯信号。

- 19、运转车：车体由冷轧板经特殊工艺加工而成，外表面喷塑处理，采用上下两层结构，能够一次运转≥2条内镜；转运车配套的内镜托盘为大圆角设计，尺寸≥长580*宽430*高103mm;托盘材质为改性高分子复合材料,托盘盖为透明亚克力材料。

- 20、管腔快速干燥装置

- 20.1适用范围：产品用于干燥阶段对软式内镜的内外表面的全自动干燥。

- 20.2处理能力：产品吹干效率高，处理能力强，能够同时对≥3条软式内镜进行干燥操作，同时能够确保过程安全，不损伤内通道壁。

- 20.3连接方式：便捷式管道连接，采用快速卡扣设计，能够实现产品与软式内镜的快速对接，同时对接口具有密封结构，能够保证对接的密封性。

- 20.4干燥模式：具有≥2种干燥方式，至少包含酒精灌流干燥及吹气干燥两种模式，且在干燥阶段，至少具有单一干燥模式（酒精灌流干燥或吹气干燥）及混合干燥模式（酒精灌流+吹气干燥）可供选择。

- 20.5控制系统：产品采用微电脑智能控制，具有参数记忆功能，完成参数设置后，仅需在操作界面选择对应通道即可完成操作，下次操作无需再次进行参数设置，操作简单，安全可靠。

- 20.6操作方式：触摸屏操作，触摸屏尺寸≥7寸，设备参数通过触摸屏设置，设备通道的运行状态（启动/暂停）通过触摸屏操作。

- 20.7酒精罐：配备内置酒精储存罐，能够储存≥1.5L的酒精，满足多条软式内镜酒精灌流的需要。酒精罐为密闭结构，确保长效储存。

- 20.8压力调节：内镜吹气压力具有调节功能，能够通过触摸屏调节内镜吹气干燥的压力，使吹气压力与待处理的内镜相匹配，在保证干燥效果的同时保护内镜。

- 20.9程序运行：设备程序运行时，触摸屏能够实时显示程序运行的相关参数，程序运行具有进度百分比显示，便于操作人员掌握各条内镜的吹干进度，合理安排工作时间。

- 20.10参数设置：能够设置各通道干燥参数数值，可设置最高吹气压力，避免压力过高破坏内镜；能够设置吹气最低压力，避免压力过低影响干燥效果；能够设置吹气时间、酒精灌流时间等。

- 20.11故障提示：设备具有故障显示功能，能够在触摸屏上之间显示故障代码及原因，并伴有蜂鸣声，便于操作人员针对性解决问题。

- 20.12开机自洁：设备具有开机自消毒功能，每天首次开机时，设备能够自动进行消毒程序，利用酒精灌注内部管道及通道软管，并维持≥60s,实现设备的自消毒。

- 20.13产品结构：产品与吹干工作台高度集成，为隐藏式系统设计，在吹干工作台上有吹干对接管道，无需额外安装空间。

- 21、内镜储存柜：2台

- 1、适用范围：适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存。

- 2、设备电源：AC220V±10%， 50Hz±1，0.15kVA。

- 3、设备尺寸：≤810(L)*625(W)*1940(H)mm 。

- 4、储存方式：满足 WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求，非托盘式储存。

- 5、储存数量：最大可同时储存8条各类型软式内窥镜。

- 6、储存结构：内部为转盘式结构，转盘上安装有内镜挂架，存取内镜时可手动转动转盘，操作方便。内镜手柄挂架采用转动式结构，有效减少挂架对内镜手柄的磨损。托架可上下移动，保证内镜弯曲半径呈自由状态， 避免弯曲半径过小导致内镜损坏。

- 7、柜内空气消毒：具有自动和定时两种消毒模式，采用紫外线消毒方式对空气进行消毒，保证进入柜内空气的洁净，有效隔断储存内镜的二次污染。

- 8、专用把手：开模定制铝合金门把手，美观大方，便于操作。

- 9、控制系统：采用微电脑控制程序，界面简洁明了，易于操作。可进行时间设置、手动消毒模式设置、自动消毒模式设置、UV设置、照明开关设置等。

- 10、温湿度监控：内置温湿度监控模块，可实时查看柜内温度计湿度。

- 11、开关门检测：内置开关门检测模块，长时间未关门系统自动报警提示。

- 22、内镜追溯系统：3套

- 22.1严格执行《WS 507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范》。

- 22.2采用成熟的RFID射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯，RFID芯片防水耐腐蚀，不易损坏，可长期复用。

- 22.3系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动更新。

- 22.4系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。

- 22.5支持和医院HIS、PACS系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。

- 22.6在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行。

- 22.7各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。

- 22.8对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。

- 22.9采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。

- 22.10三重预警，防范感染风险： 阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、未按照规范规定清洗流程完成清洗就进行使用预警。

- 22.11对消毒液进行监测登记，内镜清洗时自动关联所使用的消毒液及消毒液监测结果。

- 22.12自动识别二次洗消、特殊洗消、完结洗消（当天不再使用）、并在监控平台进行特殊标注区分。

- 22.13对内镜中心的耗材进行库存管理、使用查询。

- 22.14对设备进行报修及维修登记、统计。

- 22.15提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。

- 22.16提供链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯。

23、配置清单至少包括

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高背板主体 | 米 | 19.6 |
| 2 | 脉动灌流器 | 个 | 20 |
| 3 | 快速接头 | 套 | 20 |
| 4 | 中心气体处理器 | 套 | 3 |
| 5 | 医用无油空气压缩机 | 台 | 3 |
| 6 | 清洗喷枪 | 把 | 23 |
| 7 | 嵌入式超声波清洗机 | 台 | 2 |
| 8 | 给排水系统 | 点位 | 23 |
| 9 | 方槽盖 | 个 | 6 |
| 10 | 镜体测漏系统 | 套 | 3 |
| 11 | 内镜运转车 | 套 | 6 |
| 12 | 管腔快速干燥装置 | 套 | 3 |
| 13 | - 内镜储存柜 | 台 | 2 |
| 14 | 内镜追溯系统 | 套 | 3 |

- 二、内镜清洗消毒器：2台

- 1、适用范围：产品用于对软式内镜的清洗消毒。

- 2、处理能力：可清洗消毒1条胃肠镜或同时清洗消毒1—2条纤支镜。

- 3、清洗槽结构：采用“上高下低”设计，槽体底部为整体平面倾斜，无凸起结构，确保内镜清洗、浸泡充分。提供清洗槽实物照片。

- 4、清洗槽材质：槽体采用PMMA+ABS材质，具有良好的抗老化性能，在紫外线辐射照度≥0.75W/m2/nm@34nm情况下，通过了紫外老化试验。提供材料老化试验检测报告。

- 5、槽体密闭：采用全封闭槽体设计，双向密封模式，减少消毒过程中消毒剂气味的泄露，减少医护人员的职业危害。

- 6、节液槽设计：槽体采用节液状态设计模式，在槽体中部采用岛式设计，单个运行过程清洗液或消毒剂使用量≤9L，节约消毒剂、清洗剂的使用，减少能源的损耗，降低设备运行成本。

- 7、清洗监测：在内镜与清洗消毒器内液体接触前和处理过程结束时分别有进行管道通畅测试，以保证内镜的清洗效果和消毒效果。提供设备具有堵塞测试功能的检测报告。

- 8、泄漏测试：设备具有泄漏测试功能，在内镜与清洗消毒器内液体接触前完成泄漏测试，并持续检测，避免液体进入内镜通道造成内镜损坏。清洗前内镜泄露压力≤20kPa，清洗过程中泄露压力≤7kPa，若存在泄露时，机器报警并终止程序。提供设备具有泄露测试功能的检测报告。

- 9、门结构：采用电动推杆作为开关门的驱动装置，当设备门的驱动机构不起作用时，能手动开门。

- 10、开门方式：设备正常状态下有≥3种开门模式，可采用脚踢、触摸屏操作和紧急状态下手动开门等多种模式开门。提供不同模式下的开门方式的实物照片。

- 11、门安全防护：门未关闭或锁好时，设备无法启动运行周期；清洗消毒器若有故障，应采用密码的方式确认，方可打开门接触负载。

- 12、门观察窗：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况。

- 13、喷淋清洗；设备顶部设有旋转喷淋装置，喷射水流横向360°+ 纵向360°劲流而出，上下兼顾，大大提升清洗槽内水流覆盖面积，各个位置的边角缝隙全能冲刷到位。

- 14、进水要求：设备采用双路进水设计，终末漂洗用水与清洗用水分开设置，降低无菌水使用成本。提供设备进水管路实际照片。

- 15、运行流程：清洗流程应符合YY0734.1和GB30689中性能指标的要求，流程应至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥过程。提供设备运行界面图片，并加盖鲜章。

- 16、主控制系统：采用工业级智能控制系统，系统稳定性高，适合在恶劣的环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示。运行过程能实时监控设备的运行的温度、时间、压力等相关参数。

- 17彩色触摸屏：采用分辨率≥800*60且尺寸≥7寸高清彩色触摸屏显示，触摸屏位于设备上方，能动态的显示设备各个阶段运行状态消毒剂使用信息，可通过触摸屏显示故障信息。提供证明文件并加盖鲜章。

- 18、显示内容：显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片。

- 19、权限管路：产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数。

- 20、运行程序：预置程序≥6套，程序中需具备晨消程序、自消毒程序及灭菌程序等，满足内镜次日首次使用前的清洗消毒要求、设备自身消毒要求及灭菌灭菌要求。提供设备注册程序证明文件。

- 21、喷淋灌流：设备具有喷淋和灌流两种清洗模式，喷淋清洗可快速对内镜表面、槽体及门盖进行清洗和消毒，灌流对内镜的管腔进行清洗消毒。

- 22、清洗液加热：设备在具有加热功能，清洗运行时应对清洗液进行加热，加热温度应符合YY0734.1的要求，清洗过程中温度在规定值的0℃—3℃范围之内。提供检测报告。

- 23、消毒效果：设备运行快速程序，配合同品牌过氧乙酸消毒液、邻苯二甲醛消毒液共同使用，对用于模拟内镜中的聚四氟乙烯染菌载体上的枯草杆菌黑色变种芽孢的灭杀对数值＞3.00，对铜绿假单胞菌的灭杀对数值＞5.0。提供检测报告。

- 24灭菌效果：执行设备的灭菌程序，与配套的同品牌过氧乙酸消毒液共同使用，染菌载体上的枯草杆菌黑色变种芽孢无生长，符合《消毒技术规范》2.1.2.3中消毒剂对医疗器械的模拟现场灭菌试验的要求。提供检测报告。

- 25、消毒剂管理：设备具有消毒剂管理功能，可设置消毒剂名称、效期、运行周期、到期提醒、使用记录等功能。

- 26、消毒剂更换：设备具有消毒剂更换人机交互模式，消毒剂更换的每个阶段能自动提示，让操作人员更便捷。

- 27、浓度取样：设备具有消毒液浓度取样口，能够满足设备使用前用户对消毒液浓度检测的需求，确保消毒剂的有效性，保证消毒效果。

- 28、吹扫模式：设备清洗消毒流程中不同步骤转换过程时，采用洁净的气体对内镜管腔、腔体和喷壁中的残留液体进行吹扫，拒绝残留水对消毒剂进行稀释，延长消毒剂的使用周期。提供证明文件并加盖鲜章。

- 29、漂洗用水：消毒后漂洗用水应使用纯化水。漂洗用水不能重复使用。同时终末漂洗用水与消毒/灭菌前漂洗用水不共用进水口。提供双路进水实物照片。

- 30、漂洗效果：使用过氧乙酸消毒液/邻苯二甲醛消毒液进行消毒或灭菌后，漂洗用水经设备过滤器过滤后需氧菌总数＜5CFU/100m1。提供检测报告。

- 31、无菌水取样：设备具有无菌水一键取样功能，能够满足用户终末漂洗用水水质检测的需求，确保无菌水的供应，保证终末漂洗效果。提供无菌水取样界面。

- 32、排水方式：采用泵主动排水，排水时间更快，效率更高，避免了重力排水慢、有残留的缺陷。

- 33化学助剂残留：内镜在经设备漂洗后，漂洗水中无有害物质残留，试验对特定元素甲醛、总砷、铅及荧光剂指标进行检测，结果应符合相关标准的要求。提供第三方检测报告。

- 34、酒精干燥：终末漂洗完成后，设备可通过灌流装置对内镜的管腔注入酒精进行管腔的干燥。

- 35、吹气干燥：终末漂洗完成后，设备可通过压缩气体对内镜进行干燥，干燥气体经≤0.2um高效过滤器过滤，不将微生物污染引入负载。

- 36、管路材质：采用进口经FDA认证的食品级软管，提供FDA认证及产品涉水安全检测报告。

- 37、安全保护：设备具有漏电断路装置、过载保护装置、过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、化学助剂缺少保护装置、门安全防护装置等。

- 38、记录方式：采用内置微型打印机，可自动打印各个过程的运行数据，同时可打印内镜信息和消毒剂的信息。

- 40、打印内容：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件。

- 41、内镜注册：可通过设备预留记录装置和触摸屏，将内镜的信息录入到控制系统中，也可通过追溯系统实现一键同步，实现内镜、设备、运行的闭环追溯。

- 42、信息系统：设备预留追溯接口，可与内镜质量管理追溯系统对接，将设备运行数据进行追溯记录。

- 43、报警功能：具有多种报警功能，包括但不限于消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警等。

- 44、设备尺寸：≤720*620*940mm

- 三、水处理系统  (1套)

- 1、用途：内镜中心清洗及终末漂洗内镜用纯水。

- 2、产水量：≥1000L/h。

- 3、产水水质标准：采用单级反渗透方式产水，产水电导率≤15us/cmm(25℃)及WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中对终末漂洗用水细菌总数≤10CFU/ 100ml的规定。

- 4、运行方式：采用PLC控制，系统相关设备受“水箱液位+压力+流量联锁”控制自动运行。

- 5、主机结构：管件采用纯水专用不锈钢及UPVC 管道，为了采用节省使用空间和美观,主机设备采用一体化结构,集成供水系统、反渗透系统。

- 6、预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成。预处理可实现自动正洗、反洗，再生等功能。

- 7、.活性炭过滤器和多介质过滤器要求：滤料为石英砂和果壳碳，处理量为2m³/ H，阀头为全自动控制。

- 8、软化过滤器要求：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥2m3/h，罐体为树脂罐，阀体为全自动控制阀。

- 9、反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能，反渗透系统采用反渗透膜元件(材质:芳香型聚酷胺复合膜)

- 10、高压泵要求：采用不锈钢高压泵，流量≥2m³/h 、扬程≥75m。

- 11、膜元件要求；脱盐率≥99%，膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜，产水量为≥ 0.25m³/h/支。

- 12、膜元件数量：≥ 4 根/套，品牌：进口品牌，陶氏

- 13、纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成。

- 14、纯化水水箱：采用304不锈钢材质用于储备反渗透产水水箱，水箱内装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯化水外输送泵的起停。

- 15、纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m。

- 16、供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

- 17、智能启停：具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。

- 18、反渗透膜再生功能：反渗透膜具有自动冲洗功能，水质在线监测系统可即时测量产水水质，电导仪连续监测显示原水、产水的水质。

- 19、流量监测：产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

- 20、管路：高压部分为不锈钢材质，低压部分为UPVC。