设备名称：  彩色多普勒超声诊断仪1    拟申购数量：1台

- 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪1

2、设备用途及说明：妇产、胎儿心脏、新生儿、腹部、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影、胎儿心脏、AI智能成像领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

3、主要技术规格及系统概述：

3.1	主机成像系统：

3.1.1主机一体化显示器 ≥23.8英寸

3.1.2液晶触摸屏≥14.0英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

3.1.3数字化二维灰阶成像单元

3.1.4数字化彩色多普勒单元

3.1.5数字化能量多普勒成像单元

3.1.6 PW脉冲波多普勒成像单元

3.1.7 CW连续波多普勒成像单元

3.1.8 M型及解剖M型技术

3.1.9实时四维成像单元

3.1.10软件波束形成器技术

3.1.11二维线阵探头可以支持连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

3.1.12二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态

3.1.13二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。需要附产品白皮书，并有相关二维立体血流成像的描述说明

3.1.14具有二维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态

3.1.15组织多普勒成像技术

3.1.16弹性成像技术

3.1.17内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度

3.1.18支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

3.1.19宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

3.1.20主机内置欧洲人类生殖与胚胎学学会与欧洲妇科内镜学会指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。

3.1.21具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估

3.1.22具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质

3.1.23困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数 （BMI），获得更清晰的图像

3.1.24智能胎儿多普勒技术：六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率（可自定义设置）

3.1.25用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色 、用户界面照明、主机周边照明

、触摸屏配色方案 均可自定义设置

3.1.26支持移动设备无线传输，要求将近期超声图像或视频通过无线网络和二维码形式，直接发送到智能移动终端，便于专家会诊

3.2	容积四维成像技术：

3.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，同时支持≥3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构

3.2.2具备实时四维自由解剖切面成像技术

3.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率

3.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

3.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数

3.2.6一卵泡二维智能成像，自动测量长短经、平均值、容积

3.2.7STIC时间空间相关成像技术，包括能够基于容积超声的胎儿心脏数据，进行智能切面识别，通过计算机辅助智能化诊断，提供了标准的四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、三血管、主动脉弓和导管弓等切面

3.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线

3.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查3.2.10分具备实时容积对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察

3.2.11智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚6组生物指标。

3.2.12穿刺引导功能：智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告

3.2.13容积智能斑点噪声抑制技术：通过专用算法对体素进行实时优化，可优化重建容积图像以及各个平面特别是冠状面上的图像品质。

3.3	Ai智能筛查系列技术：

3.3.1智能实时产筛切面识别：遵循 ISUOG 常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，筛查过程中，自动检测识别≥28个推荐切面。自动注释及测量。改进产筛工作流程，减少操作的差异性，提高一致性

3.3.2智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。防漏筛及确保最高图像质量标准和一致性

3.3.3智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度

3.3.4智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。实时自动追踪盆膈裂孔，自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径

3.4	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.4.1一般测量

3.4.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

3.4.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

3.4.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

3.4.5自动NT及自动IT测量技术，必须在二维模式获取标准切面后进入专用测量菜单并自动测量

3.4.6自动胎心率测量技术

3.4.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

3.4.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

3.5	图像存储、管理及回放重现

3.5.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

3.5.2二连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

3.5.3超声图像存档与病案管理系统

3.5.4回放重现单元

3.5.4一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

3.6	技术参数要求

3.6.1监视器≥23.8英寸高分辨率监视器

3.6.2操作控制台，可按需分别按键调节高度、左右转动和锁定

3.6.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

3.6.4≥14.0英寸多点触控触摸屏

3.7	探头

3.7.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

3.7.2腔内容积探头：超声频率5.0 — 9.0 MHz，阵元数≥192，成像角度≥185°

3.7.3腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥192，成像角度≥112°

3.7.4高频线阵探头：超声频率范围至少包括5.0 — 10.0 MHz

3.7.5腹部容积探头：超声频率3.0 —7.0 MHz，阵元数≥192阵元

3.8	二维灰阶及容积成像主要参数

3.8.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒

3.8.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

3.8.3数字集成化智能TGC分段≥8段

3.8.4二维成像扫描深度≥50cm

3.8.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧

3.8.6系统动态范围≥dB 390

3.8.7系统可支持不小于1000阵元数的线阵探头；主机可支持一凸一线无线探头

3.9频谱多普勒

3.9.1方式：PW，CW

3.9.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

3.9.3 PWD：血流速度≥16m/s；CWD：血流速度≥23m/s

3.9.4最低测量速度：≤5mm/s

3.9.5零位移动：≥10级

3.9.6 PWD取样宽度：0.1-20mm, 分级可调

3.10彩色多普勒

3.10.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

3.10.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒

3.10.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

3.10.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

3.10.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图3.11	参考信号：ECG心电信号