电子内窥镜系统

一、电子内窥镜图像处理器

1.图像输出:≥3840×2160 4K超高清数字输出图像，图像分辨率≥3840×2160；

2.≥10.1英寸超大可触摸液晶屏设计，可调节前面板角度。

3.白平衡：具有白平衡功能。

4.调光模式：具有自动和手动调光模式，≥100级可调。

5.测光模式：至少有均值测光、峰值测光、自动测光三种测光方式可选；每种测光方式下≥±9级可调。

6.自动增益控制：具有自动增益控制功能。

7.血液强化：具有血液强化功能。

8.结构强化：具有结构强化模式，≥16档可调。

9.轮廓强调：具有轮廓强调模式，≥16档可调。

10.图像色彩调节：至少可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，≥±15级可调。

11.数字放大：1.0倍，1.2倍，1.5倍，1.8倍，2.0倍，4.0倍，≥6档可调。

12.冻结、存图及回放：预冻结实时图像，冻结选图，显示冻结和实时图像，冻结存图或释放存图，并可将图像存储到内置硬盘和外接U盘中，可回放已存储图像。

13.预冻结功能：具有预冻结功能。

- 特殊光染色：≥三种特殊光染色模式（红光、蓝光、绿光）。特殊光模式，能观察表层血管或表面构造清晰可见的图像。

15.对比度调节：具有对比度调节功能，≥五档可调。

16.气泵压力/流量：40-90kPa，OFF/L/M/H，≥四档可调。

17.信号输出接口：至少具有SDI、HDMI、DVI、VIDEO、Y/C、分量(RGB、SYNC)视频接口，脚踏开关接口，USB 接口，网络接口(LAN口)。

18.信号输入接口：至少具有Y/C、VIDEO、SDI信号输入接口。

20.存储患者数量：≥100000个。

21.闪光功能：具有闪光功能。

22.脚踏开关：支持脚踏开关，脚踏开关有自定义功能。

23.USB：具有USB存储功能，支持图片、视频U盘存储。

24.USB接口：≥3个。

25.输出总光通量：≥500 lm。

26.设备使用期限：≥10年。

27.LED灯泡寿命：≥30000h。

28.分辨率：支持输出≥4K分辨率图像。

29.DICOM：支持DICOM3.0标准协议。

30.照明模式：≥3种照明模式。

31.降噪：具有降噪功能。

32.暗区增强：具有暗区增强功能。

33.秒表计时功能：支持开启、关闭、标记和清除计时。

34.按钮自定义功能：具有内窥镜功能按钮自定义功能。

35.可兼容胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、十二指肠镜、胆道镜、光学放大镜等。

36.具有频闪功能以及支持兼容硬镜。

37.具备内置存储硬盘≥500G。

二、至少包含以下内镜

（一）电子鼻咽喉镜（检查型）

- 视野角度≥120°

- 景深:2-100mm

- 先端部外径≤3.9mm

- 插入部外径≤3.4mm

- 弯曲角度：上≥160°，下≥130°

- 工作长度：320mm

- 弯角锁：具有弯角锁紧功能

- 特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能

- 一体化设计，无需防水帽可全浸泡消毒。

（二）电子鼻咽喉镜（四向治疗型）

- 视野角度≥120°

- 景深:2-100mm

- 先端部外径≤4.8mm

- 插入部外径≤4.9mm

- 钳道内径≥2.0mm

- 弯曲角度：上≥130°，下≥130°，左≥70°，右≥70°

- 工作长度：380mm

- 弯角锁：具有弯角锁紧功能

- 特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能

- 一体化设计，无需防水帽可全浸泡消毒。

（三）电子鼻咽喉镜（枪式）

- 视野角度≥120°

- 景深:2-100mm

- 先端部外径≤3.9mm

- 弯曲角度：上≥160°，下≥130°

- 工作长度：320mm

- 弯角锁：具有弯角锁紧功能

- 特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能

- 一体化设计，无需防水帽可全浸泡消毒。

（五）≥27英寸液晶监视器。

1.支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关等调节

2.屏幕工艺：彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层

3.清晰度≥3840×2160

三、配置清单至少包括

1.电子鼻咽喉镜（检查型）                 2条

2.电子鼻咽喉镜（四向治疗型）             1根

3.电子鼻咽喉镜（枪式）                   1根

3.超高清光源处理器一体化主机             1台

4.4K显示器                               1台

5.台车                                   1套

6.图文工作站                             1套