设备名称：胸腔镜系统

拟申购数量：一套

一、摄像主机

1．主机可处理3D和2D画面信号，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。

2. 与医用内窥镜、荧光造影剂配合使用，提供可见光影像及近红外荧光影像。

3. 内置刻录系统，并内置容量≥2T 的硬盘用于视频和图像储存。支持外接 U 盘、移动硬盘即插即用。录像储存有动画提示，显示移动设备状态和可录制剩余时间。

4.USB接口支持连接鼠标、键盘和脚踏外接设备，同时设备提供软键盘进行信息输入。

5．可连接3D电子内窥镜，连接3D内窥镜时，视频录制可以选择录制2D或3D模式。

6．录制 4K 和高清可选，录像符合 H. 265 录像编码规范。

7．支持外部信号源输入，支持双屏异显和画中画，声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能（需提供厂家说明书等证明材料）。

8. 具有≥2种光谱染色功能，可进行全屏和分屏展示。

9. 纯色荧光模式中，荧光颜色可设置为绿色和蓝色。

10. 具有画幅自适应调控功能，不同手术需求自动匹配场景模式。

二、2d摄像头

1．双1/1.8英寸CMOS成像芯片，可接收800~880 nm可见光和近红外荧光，独立成像。

2．手自一体化对焦功能，可短按摄像头按键实现一键自动对焦，也可旋转转轮实现手动对焦。

3．防护等级：≥IPX7。

4．可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。

三、2D光学镜

1．支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。

2. 景深3mm-200mm。

3. 直径10mm,30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm。

4．显色指数≥90。

5. 视场中心角分辨力≥7.0C/(°)。

6．具有同品牌直径 ≤5.5mm，工作长度≥300mm的镜子可选。

四、LED 冷光源

1．主机光源联动功能、一键待机功能。

2．光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会提示，光源不出光。

3. 可以通过摄像头按键或在主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；

4. 支持同时输出近红外激光和白光，为3R级医用激光光源。

5. 输出总光通量应≥20001m。

6.LED灯泡工作寿命≥60000小时。

7. 光输出最大中心照度≥ 3000000Lux。

8. 亮度调节≥12档。

9. 最大噪音噪音≤55dB(A)。

五、气腹机

1．具有气体加热功能，出气口处气体温度不超过41°C。

2．具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa时，最大排烟流量≥8L/min。

3．压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。

4. 采用触摸屏设计，触摸屏≤7英寸。

六、台车

1. 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备。

2. 具有后盖门及线缆管理设计。

3. 台车可放置32英寸/55英寸医用4K医用监视器。

4. 可选配增加万向支臂。

七、显示器

1. 4K医用LCD监视器，支持4K 60Hz超高清显示，尺寸≥32英寸。

2. 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，具有3G-SDI或DVI的全高清接口。

3. 最大背光亮度≥800cd/m2，显示器对比度≥1400。

4. 具有≥178°可视角度。

5. 具有节能环保认证。

- 三维可视化医学影像导航系统

1．该导航系统配套部件包含：台式主机系统与一体机系统，台式主机系统用于科室／办公室使用术前规划，一体机系统轻便在手术室使用做术中实时导航；

2．支持腔镜兼容三维模型数据与胸腔腔镜影像融合导航，术中实时操作导航，引导解剖、支持多格式视频后期加融合、定位病灶、多维度辨识重要器官解剖结构，模拟血管流域分析等。

3．支持穿刺规划，计算穿刺定位点，进行操作导航。

4．支持三维模型的模拟切除，实时显示切除体积。

5. 具备肺分段流域分析功能，模拟ICG荧光导航功能。

6．支气管镜路径漫游导航模拟，可自主设定漫游规划导航路径。

7．具备空中飞鼠等三维模型缩放、360度旋及器官组织的独立显示等操作导航。

8. 自动PDF 报告生成、自动二维、三维、占位与血管关系截图。

附配置清单至少包括：

- 4K荧光内窥镜摄像主机（1台）

- 荧光摄像头（1个	）

- 硬性光学胸腹腔内窥镜（1根）

- 医用内窥镜冷光源（1台）

- 气腹机（1台）

- 内窥镜台车（1台）

- 显示器（1台）

- 三维可视化医学影像导航系统（1套）

- 导光束（1根）