设备名称： 射频治疗仪

拟采购数量：一台

主要参数及配置要求

一、主要参数

1、基本要求：用于原发性三叉神经痛的治疗、椎间盘突出引起的疼痛的射频消融髓核成形术。

2、射频主载频率：460kHz±20kHz。

3、射频输出功率：1W～50W连续可调。

4、射频输出模式：连续射频模式、脉冲射频模式。

- 5、射频输出通道：单通道、双通道、三通道、四通道、双路、四路输出。

6、射频通道输出模式：具有4通道射频输出模式模式，可分别实现单极、双极和双通道的输出方式，可以1+2和3+4、2+3组合模式治疗一次可以完成4个靶点。

7、脉冲射频温度：30℃～95℃。

8、脉冲射频电压：20V～150V

9、脉冲射频频率：1Hz～20Hz

10、脉冲射频脉宽：1ms～50ms

11、射频输出定时设置：1s～1800s。

12、射频输出计时方式：启动计时或者到达治疗温度计时。

13、射频温度设置范围：30℃～95℃。

14、温度检测范围：10℃～120℃。

15、温度保护功能：

（1）输出射频能量过程中，当治疗射频电极温度高于温度设置保护值时，自动停止输出能量；
（2）当治疗射频电极温度高于温度设置时，无法启动射频输出。

16、阻抗范围：阻抗设置范围：射频阻抗检测范围20Ω-3000Ω

17、射频阻抗保护：

（1）当检测阻抗不在阻抗保护范围内时，不能启动输出射频能量
（2）在输出射频能量过程中，当检测阻抗不在阻抗保护范围内时，自动停止输出射频能量

18、刺激模式：具有电流刺激、电压刺激两种模式

19、刺激频率模式：具有运动测试和感觉测试两种模式

20刺激输出模式：具有单极刺激输出、双极刺激输出两种模式。

21、刺激幅度：

（1）电压刺激幅度：0.00V～10.00V，步进为0.01V；
（2）电流刺激幅度：0.00mA～10.00mA，步进为0.01mA

22、刺激频率：1HZ-200HZ。

23、刺激脉宽：0.1ms～5.0ms。

24、开机自检功能：开机时自动检测软硬件，检测通过后系统进入待机界面；检测到软硬件故障时，在菜单状态显示窗显示故障信息。

25、中性电极连接检测：在单极运行模式下，当没有连接中性电极板时，不能输出刺激和输出射频能量。

26、防除颤功能：I类设备，CF型应用部分。应用部分具备防除颤功能。

27、显示/界面：主机≥12英寸彩色液晶显示屏，界面简洁直观，图形/数字实时数字显示。

28、交互方式：触摸式操作，同时可使用飞梭调节参数，顺时针旋转飞梭可以递增调节参数，逆时针旋转飞梭可以递减调节参数。

29、参数显示：参数实时显示：温度、阻抗、功率、刺激参数等实时监测并显示，方便术者实时掌握治疗情况，保证手术的安全性。

30、病例管理/手术记录：友好的病例管理系统/手术关键数据记录/USB病例信息导出。

二、配置

1、射频治疗仪主机1台

2、中性电极电缆1根

3、中性电极短电缆1根

4、脚踏开关1套

5、电位均衡导线1根

6、电线组件1套

7、射频电极4根

8、射频连接电缆4根

9、高温高压消毒盒2个

10、射频治疗仪软件1套