设备名称： 全自动免疫组化染色机   

拟申购数量:1台   

1、用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测。
2、在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、抗原修复、免疫组化染色及原位杂交、苏木素复染。
3、开放一抗的使用，用户可自由选择一抗来源。
4、可手工滴加一抗。
5、能按国家规范开展ALK、HER2、PD-L1、Claudin18.2等伴随诊断检测，指导临床靶向药物使用（投标文件中须提供医疗器械注册证附件）。

6、所有使用试剂必须符合国家相关规定（投标文件中须提供医疗器械注册证附件）。
7、玻片处理能力：30-50张玻片/循环。
8、玻片全流程平放操作，每张玻片有独立可调的加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能，能针对每张片进行个性化抗原修复。
9、配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯等有毒试剂。
10、配备空气涡流混合器等措施，使整张玻片上的试剂混合均匀。          

11、每张玻片上覆盖液盖膜或塑盖膜，保证操作过程中样本试剂不蒸发。          

12、抗体最小加样量小于等于100ul。
13、单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加。
14、仪器有自行清洗功能, 可清洁加热板做日常保养。
15、具备条码/二维码扫描系统，全自动识别样本及试剂。
16、同型号仪器集中控制，一台计算机可同时控制不少于4台仪器。
17、具有数据储存功能和质量控制系统，记录全流程，并有打印功能。
18、可以与LIS系统相连，实现数据的传输。
19、配套大通量玻片扫描影像系统，满足免疫组化片的数字存储和远程阅片，具体参数为：

、全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥600张。
、具有20倍、40倍物镜，20倍物镜下扫描速度≥8.00cm²/min，40倍物镜下扫描速度≥3.30cm²/min；20倍物镜下扫描分辨率≦0.232μm/pixel，40倍物镜下扫描分辨率≦0.109μm /pixel。（投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”，并标明对应参数）。
、同时搭载两个实体进口物镜，20倍物镜数值孔径≥0.80NA ；40倍物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。
、成像设备采用大靶面面阵CMOS相机，非线阵相机，像素≥2500万，帧率≥150帧/秒，像元尺寸≥2.5μm*2.5μm，靶面尺寸≥1.1英寸，信噪比≥38dB，支持40G以太网光纤接口。
、全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），有效防尘、防潮及防干扰光。
、扫描玻片支持以.dcm、.dcmz、.tiff、.svs、.csp等格式存储。
、数字病理阅片软件具有智能图像评分质控功能。支持预览本地特定病理图像格式文件（.dcm、.dcmz、.tiff、.svs、.csp等）。
、数字病理阅片软件具有图像调节、标注、截图、测量等功能，并能撤消或保存。
20、原厂专业的工程师提供售后服务，具有24小时内排障或备用机到位能力。
