设备名称： 磁共振(5.0T)

拟申购数量:1台

设备详细技术要求及规格：

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备先进性总体要求 |  |  |
| 1.1 | 投标厂家技术完整性要求 | 各投标机型的生产厂家需具备所有核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度线圈、谱仪作为核心部件，必须为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代 |  |
| 1.2 | 投标机型技术先进性要求 | 为保证技术的先进性，各厂家需提供获得NMPA和FDA认证，且要求适用于体重大于20kg患者的全身临床MRI诊断。 |  |
|  | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁场强度 | ≥5T |  |
| 2.2 | 发射频率 | ≥210MHz |  |
| 2.3 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| 2.4 | 磁体材料 | 超导磁共振专用铌钛合金磁材 |  |
| 2.5 | 抗电磁干扰 | 具备 |  |
| 2.6 | 磁体稳定性 | ＜0.1ppm/h |  |
| 2.7 | 磁场均匀度，保证值 | 采用V-RMS 24 plane plot测量法。以下参数，请提供datasheet证明 |  |
| 2.7.1 | 10 cm DSV | ≤0.0009ppm |  |
| 2.7.2 | 20 cm DSV | ≤0.015ppm |  |
| 2.7.3 | 30 cm DSV | ≤0.08ppm |  |
| 2.7.4 | 40 cm DSV | ≤0.19ppm |  |
| 2.7.5 | 45 cm DSV | ≤0.45ppm |  |
| 2.7.6 | 50 cm DSV | ≤1.3ppm |  |
| 2.8.1 | 匀场方式 | 主动匀场+被动匀场+三阶匀场 |  |
| 2.8.2 | 高阶匀场 | 具备 |  |
| 2.9 | 磁体重量（含液氦） | ≤14100kg |  |
| 2.10 | 磁体长度 | ≤206cm |  |
| 2.11 | 病人检查孔径 | 孔径≤60cm |  |
| 2.12 | 磁体线圈冷却方式 | 液氦制冷 |  |
| 2.13 | 液氦消耗率 | 0.0升/年 |  |
| 2.14 | 液氦容积 | ≤2000L |  |
| 2.15 | 冷头类型 | 4K冷头 |  |
| 2.16 | 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴） | ≤3.6m×3.6m×4.1m |  |
|  | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 梯度控制技术 | 全数字化 |  |
| 3.2 | 梯度冷却方式 | 水冷 |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强度（工程值，若为英文描述则为Max. amplitude for every gradient axis，XYZ轴同时到达，非矢量和，非等效值，非peak值，非有效值，非峰值，非performance值） | ≥120mT/m |  |
| 3.4 | 最大单轴梯度切换率 | ≥200mT/m/ms |  |
| 3.5 | 最大占空比 | 100% |  |
| 3.6 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |
| 3.7 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 3.8 | 梯度降噪技术 | 具备 |  |
| 3.9 | 梯度功率放大器 | 具备 |  |
|  | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 独立射频发射通道数 | ≥8个 |  |
| 4.2 | 每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度 | 具备 |  |
| 4.3 | 射频发射总功率 | ≥64kW |  |
| 4.4 | 射频功率放大器类型 | 水冷/数字接口 |  |
| 4.5 | 发射线圈免调谐 | 具备 |  |
| 4.6 | 单FOV下的独立射频接收通道数 | ≥144 |  |
| 4.7 | ADC采样率 | ≥100MHz |  |
| 4.8 | 接收动态范围（1Hz带宽） | ≥165dB |  |
| 4.9 | 噪声系数 | ＜0.5dB |  |
| 4.10 | 全数字解调及滤波技术 | 具备 |  |
| 4.11 | 射频能量监控 |  |  |
| 4.11.1 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |  |
| 4.11.2 | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 |  |
| 4.11.3 | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 |  |
| 4.12 | 射频接收线圈及相关技术 | 响应需符合以下要求： - 以下要求线圈必须为原厂（与整机同品牌）专用线圈， - 不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代， - 线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 |  |
| 4.12.1 | 孔径内置多通道容积发射线圈 | 具备，≥8通道 |  |
| 4.12.2 | 发射/接收头部专用线圈 | 具备，≥48单元 |  |
| 4.12.3 | 头颈联合专用线圈 | 具备，≥48单元 |  |
| 4.12.4 | 脊柱相控阵线圈 | 具备，≥48单元（非组合） |  |
| 4.12.5 | 发射/接收膝关节专用线圈 | 具备，≥24单元 |  |
| 4.12.6 | 超柔体部线圈 | 具备，≥24单元 |  |
| 4.12.7 | 超柔局部线圈（大） | 具备，≥24单元 |  |
| 4.12.8 | 超柔局部线圈（小） | 具备，≥24单元 |  |
| 4.12.9 | 足踝线圈 | 具备，≥24单元 |  |
| 4.12.10 | 床面线圈插口数 | ≥7个 |  |
| 4.12.11 | 线圈联合扫描技术 | 具备，投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查 |  |
|  | 计算机系统，以下参数以datasheet为准 |  |  |
| 5.1 | 主机计算机 |  |  |
| 5.1.1 | 中央处理器 | 八核，主频≥3.9GHz |  |
| 5.1.2 | 中央处理器位数 | ≥64位 |  |
| 5.1.3 | 内存容量 | ≥128GB |  |
| 5.1.4 | 硬盘容量 | ≥4.6TB且为SSD |  |
| 5.1.5 | 图像存储容量（256*256） | ≥2,400,000幅 |  |
| 5.1.6 | 显示器分辨率 | ≥1920 x 1200 |  |
| 5.1.7 | 显示器大小及规格 | ≥27英寸，LED彩色显示器 |  |
| 5.2 | 重建专用处理计算机 | 具备 |  |
| 5.2.1 | 中央处理器 | 总核心数≥52个，主频≥2.1GHz |  |
| 5.2.2 | 内存容量 | ≥384 GB |  |
| 5.2.3 | 存储设备容量 | ≥3.84TB 且为SSD |  |
| 5.2.4 | 处理速度 | ≥260,000幅/秒（256*256） |  |
| 5.2.5 | GPU计算核心 | 具备 |  |
| 5.2.6 | 最大采集矩阵 | 1024×1024 |  |
| 5.2.7 | 最大重建矩阵 | 4096×4096（插值） |  |
| 5.2.8 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |  |
| 5.2.9 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |  |
|  | 后处理接口 |  |  |
| 6.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 6.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |  |
| 6.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |  |
|  | 扫描参数 |  |  |
| 7.1 | X轴最大FOV | ≥500mm |  |
| 7.2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |  |
| 7.3 | Z轴最大FOV | ≥450mm |  |
| 7.4 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 7.5 | 软件界面 | 具备原生中文/英文可切换界面 |  |
|  | 标准临床应用组件序列技术 |  |  |
| 8.1 | 临床应用组件 |  |  |
| 8.1.1 | 临床应用组件—神经 | 具备 |  |
| 8.1.2 | 临床应用组件—肿瘤 | 具备 |  |
| 8.1.3 | 临床应用组件—骨关节 | 具备 |  |
| 8.1.4 | 临床应用组件—血管 | 具备 |  |
| 8.1.5 | 临床应用组件—体部 | 具备 |  |
| 8.1.6 | 临床应用组件—心脏 | 具备 |  |
| 8.2 | 标准扫描序列，包括 |  |  |
| 8.2.1 | 自旋回波序列SE | 具备 |  |
| 8.2.2 | 快速自旋回波序列FSE | 具备 |  |
| 8.2.3 | 单次激发快速自旋回波序列SSFSE | 具备 |  |
| 8.2.4 | 三维调制翻转角成像序列MATRIX | 具备 |  |
| 8.2.5 | 反转恢复序列IR (SE) | 具备 |  |
| 8.2.6 | 快速反转恢复序列FIR (STIR & FLAIR) | 具备 |  |
| 8.2.7 | 扰相梯度回波序列GRE-SP | 具备 |  |
| 8.2.8 | 快速扰相梯度回波序列GRE-FSP | 具备 |  |
| 8.2.9 | 稳态自由进动梯度回波序列 SSFP | 具备 |  |
| 8.2.10 | 平衡稳态自由进动梯度回波序列BSSFP | 具备 |  |
| 8.2.11 | 三维快速扰相梯度回波序列QUICK | 具备 |  |
| 8.2.12 | 对比增强血管成像梯度回波序列CEMRA | 具备 |  |
| 8.2.13 | 时飞法梯度回波序列TOF | 具备 |  |
| 8.2.14 | 相位对比梯度回波序列PC | 具备 |  |
| 8.2.15 | 多回波合并的梯度回波序列GETI | 具备 |  |
| 8.2.16 | 基于自由感应衰减的回波平面成像序列 EPI-FID | 具备 |  |
| 8.2.17 | 基于自旋回波的回波平面成像序列 EPI-SE | 具备 |  |
| 8.2.18 | 弥散加权成像的回波平面成像序列 DWI | 具备 |  |
| 8.3 | 主机高级扫描应用软件 |  |  |
| 8.3.1 | 光梭二维成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.2 | 光梭三维成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.3 | 光梭四维动态成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.4 | 光梭径向采集自由呼吸动态增强成像 | 具备 |  |
| 8.3.5 | 磁化率加权成像 | 具备 |  |
| 8.3.6 | 运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 8.3.7 | 脑灌注成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.8 | 高级弥散张量成像 | 具备 |  |
| 8.3.9 | 脑功能成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.10 | 单体素波谱成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.11 | 多体素波谱成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.12 | 三维多体素波谱成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.13 | 参数定量成像 | 具备 |  |
| 8.3.14 | 在线参数定量分析 | 具备 |  |
| 8.3.15 | 水脂分离成像 | 具备 |  |
| 8.3.16 | 二维加速成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.17 | 动态分析 | 具备 |  |
| 8.3.18 | 时空加速成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.19 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |
| 8.3.20 | 脂肪定量技术 | 具备 |  |
| 8.3.21 | 虚拟弥散加权成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.22 | 微距成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.23 | 动态增强采集技术 | 具备 |  |
| 8.3.24 | 三维动脉自旋标记技术 | 具备 |  |
| 8.3.25 | 在线拼接 | 具备 |  |
| 8.3.26 | 三维屏气胰胆管造影技术 | 具备 |  |
| 8.3.27 | 流动定量成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.28 | 多b 值体素内不相干运动弥散成像 | 具备 |  |
| 8.3.29 | 动态增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.30 | 高级心脏成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.31 | T2 & T2*定量成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.32 | 非增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.33 | 单体素肝脏波谱成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.34 | 二维智能光梭成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.35 | 三维智能光梭成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.36 | 二维智能深度重建技术 | 具备 |  |
| 8.3.37 | 三维智能深度重建技术 | 具备 |  |
| 8.3.38 | 头部血管智能裁剪 | 具备 |  |
| 8.3.39 | 多协议扫描智能规划 | 具备 |  |
| 8.3.40 | 快速磁化率加权成像 | 具备 |  |
| 8.3.41 | 智能运动监控技术 | 具备 |  |
| 8.3.42 | 超短TE扫描技术 | 具备 |  |
| 8.3.43 | 定量磁化率成像 | 具备 |  |
| 8.3.44 | T1rho 定量成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.45 | 多次激发弥散成像技术 | 具备 |  |
| 8.3.46 | 高级水脂分离成像技术 | 具备 |  |
| 九 | 后处理工作站及高级应用后处理软件 |  |  |
| 9.1 | 1服务器及3终端架构高级后处理工作站（如uOmnisapce-MR工作站） | 具备 |  |
| 9.2 | 工作台 | 具备 |  |
| 9.3 | 工作站椅子 | 具备 |  |
| 9.4 | 图像拼接 | 具备 |  |
| 9.5 | 磁共振动态分析 | 具备 |  |
| 9.6 | 参数定量图 | 具备 |  |
| 9.7 | 图像拼接 | 具备 |  |
| 9.8 | 乳腺分析 | 具备 |  |
| 9.9 | MR 脑灌注分析(卒中模型) | 具备 |  |
| 9.10 | MR 脑灌注分析(缺血半暗带) | 具备 |  |
| 9.11 | MR 脑灌注分析(Tmax) | 具备 |  |
| 9.12 | MR 脑灌注分析(肿瘤模型) | 具备 |  |
| 9.13 | MR 脑灌注分析(PS) | 具备 |  |
| 9.14 | MR 联合神经分析(DTI&DTT) | 具备 |  |
| 9.15 | MR 联合神经分析(BOLD) | 具备 |  |
| 9.16 | MR 波谱分析(SVS) | 具备 |  |
| 9.17 | MR 波谱分析(CSI) | 具备 |  |
| 9.18 | MR 波谱分析(超高场) | 具备 |  |
| 9.19 | MR 血管分析 | 具备 |  |
| 9.20 | MR 心功能分析 | 具备 |  |
| 9.21 | MR 流量分析 | 具备 |  |
| 9.22 | MR 心肌灌注分析 | 具备 |  |
| 9.23 | MR 心肌活性分析 | 具备 |  |
| 9.24 | MR 斑块分析 | 具备 |  |
| 9.25 | MR DCE高级应用 | 具备 |  |
| 9.26 | MR 弥散分析(IVIM) | 具备 |  |
| 9.27 | MR 弥散分析(DKI) | 具备 |  |
| 9.28 | MR 弥散分析(sDKI) | 具备 |  |
| 9.29 | MR SWI+ (SWIp) | 具备 |  |
| 9.30 | MR SWI+ (QSM) | 具备 |  |
| 十、 | 病人检查环境 |  |  |
| 10.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |  |
| 10.2 | 防磁降噪耳机 | 具备，可降噪并进行通话或音乐播放 |  |
| 10.3 | 检查通道通风系统 | 具备，可在床旁调节 |  |
| 10.4 | 检查通道照明系统 | 具备LED孔径照明系统、满天星氛围效果，可在床旁调节 |  |
| 10.5 | 嵌入式触控显示屏 | 具备，磁体外壳两侧各1个 |  |
| 10.6 | 患者生理信号监控系统 | 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 |  |
| 10.7 | 床旁患者信息系统 | 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 |  |
| 10.8 | 床旁技师帮助系统 | 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 |  |
| 10.9 | 患者紧急呼叫装置 | 具备，提供防磁气动报警球 |  |
| 10.10 | 检查床最大承重 | ≥310KG |  |
| 10.11 | 检查床最低床位高度 | ≤52cm |  |
| 10.12 | 扫描床水平运动最大速度 | ≥20cm/s |  |
| 10.13 | 扫描床长度 | ≥262cm |  |
| 10.14 | 单次进床最大扫描范围 | ≥205cm |  |
| 10.15 | 多站扫描自动移床功能 | 具备 |  |
| 10.16 | 床旁紧急制动按钮 | 具备，扫描床两侧各1个 |  |
| 10.17 | 床旁脚踏扫描开关 | 具备 |  |
| 10.18 | 防磁输液架 | 具备 |  |
| 10.19 | 卷纸架 | 具备 |  |
| 10.20 | 无管降噪耳机 | 具备 |  |
| 十一、 | 机房安装要求 |  |  |
| 11.1 | 原厂线圈整理柜 | 具备，原厂防磁线圈柜 |  |

- 配置清单至少包括：

- 高压注射器（拜耳、欧立奇、博莱柯）。

- 由科室选择的不低于5个AI模块（品牌：联影、数坤、深睿、推想）。

- 磁共振智能加速软件（IQMR、深智透医、联影）。

- 科研平台

- 放射科智能质量控制系统（整个系统：万里云、瑞影、联影、数坤）。

- 监控系统（摄像头+显示器）

- 消毒机

- 无磁轮椅、无磁床

- 磁共振专用心电监控系统

- 专用灭火器