设备名称： 超高端CT

拟申购数量:1台

一、设备名称及主要要求

主要用途：常规CT检查、冠状动脉CTA、能谱成像、全身动态成像功能

总体要求：光子CT（PCCT），或小像素探测器排数≥512排，或双源CT≥2×192排。

二、技术参数

1.	数据采集系统

1.1.	探测器类型：光子（PCCT）探测器，或双套探测器	，或小像素探测器

1.2.	探测器物理排数：如光子（PCCT）CT探测器≥200排，如双源CT探测器≥2×192排，如单源CT探测器≥512排。

1.3.	单圈扫描最大层数≥512层。

1.4.	探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）CT≥16cm	，或光子探测器（PCCT）总覆盖宽度（等中心处）≥4cm。

1.5.	探测器Z轴单元最小像素尺寸（探测器Z轴覆盖总宽度/探测器排数）≤0.6mm	；或光子（PCCT）探测器CT单元最小像素尺寸：≤0.27mm

1.6.	数据采样率≥4800view/圈

1.7.	具备3D防散射栅格

2.	球管和高压系统

2.1.	液态金属轴承球管：具备

2.2.	球管阳极热容量≥34MHU

2.3.	焦点个数≥3个

2.4.	最小焦点尺寸≤0.5mm ×0.8mm

2.5.	最大焦点尺寸≤1.1mm × 1.2mm

2.6.	高压发生器最大总功率≥120kW

2.7.	最低输出管电流≤10mA

2.8.	最高输出总管电流（不含等效概念）≥1500mA

2.9.	最低管电压≤70kV

2.10.最高管电压≥140kV

2.11.管电压可选档数≥6档

2.12.具备飞焦点技术

3.	扫描机架

3.1.	机架孔径≥80cm（提供NMPA注册证附件证明）

3.2.	电磁直接驱动技术：具备

3.3.	机架冷却方式：水冷

3.4.	床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示

3.5.	机架液晶显示面板≥2块

3.6.	最快机架扫描速度（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且转速≤0.24s；或双源CT转速≤0.27s；

4.	扫描床

4.1.	最大水平移动范围≥220cm

4.2.	最大螺旋可扫描范围≥200cm

4.3.	垂直升降最低位置≤48cm

4.4.	垂直升降最高位置≥95cm

4.5.	最大垂直升降速度≥55mm/s

4.6.	水平定位精度≤±0.25mm

4.7.	最大承重≥307kg

4.8.	扫描床控制脚踏开关：提供

4.9.	一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者的CT检查：提供

4.10.一体化扫描床托盘架，方便患者随身物品放置：提供

4.11.一体化扫描床纸床单架：提供

4.12.一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供

5.	扫描导航系统

5.1.	3D摄像采集系统：具备

5.2.	患者上床后可智能识别全身位置：具备

5.3.	可识别的患者体位种类≥8种

5.4.	具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置

5.5.	具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置

5.6.	具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度

5.7.	具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况

6.	主控制台及重建计算机系统

6.1.	主控台计算机CPU≥8核

6.2.	主控台计算机内存≥64 GB

6.3.	主控台硬盘容量≥4 TB

6.4.	主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥7,000,000幅

6.5.	主控台计算机操作系统：Windows 7以上

6.6.	重建计算机CPU≥32核

6.7.	重建计算机内存≥100GB

6.8.	显示器尺寸≥24英寸

6.9.	显示器分辨率≥1920x1200

6.10.支持CD/DVD读取和刻录

6.11.具备USB外置硬盘接口

6.12.提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询

7.	扫描和重建参数

7.1.	最大扫描FOV≥50cm

7.2.	双能量扫描最大FOV≥45cm

7.3.	#最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024

7.4.	图像显示矩阵≥1024x1024

7.5.	具备宽体散射伪影校正算法

7.6.	具备交叉散射伪影校正算法

7.7.	具备宽体锥束重建算法

7.8.	具备单能扫描去金属伪影算法

7.9.	#深度学习头部运动伪影校正算法：提供

7.10轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.27s；

7.11螺旋扫描最大 Z 轴准直覆盖范围≥8cm；

7.12单次螺旋连续扫描时间≥110s；

7.13最薄扫描层厚（探测器 Z 轴覆盖最大准直/探测器排数）：≤0.6mm；

7.14 X-Y 平面空间分辨率 MTF 0%≥30lp/cm；

7.15 Z 方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm；

8.	深度学习图像重建算法

8.1	深度学习图像降噪功能：具备（提供NMPA注册证附件证明）

8.2	深度学习图像降噪等级：≥5级（提供NMPA注册证附件证明）

9.	剂量控制方案

9.1.	扫描剂量预估：提供

9.2.	结构化剂量报告：提供

9.3.	剂量监控和预警：提供

9.4.	实时定位像：提供

9.5.	3D智能管电流调制：提供

9.6.	70kV低剂量扫描模式：提供

9.7.	60kV超低剂量扫描模式：提供

9.8.	10mA肺部超低剂量扫描技术：提供

9.9.	自动管电压推荐：提供

9.10.	胸腹部智能剂量调制优化：提供

9.11.	根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种

9.12.	出厂儿童协议：提供

9.13.	各厂家提供最新发布的高端迭代技术：西门子提供ADMIRE，GE提供ASIR-V,飞利浦提供IMR，联影提供KARL 3D

10.	临床应用软件

10.1.	多平面重建（MPR）：提供

10.2.	最大密度投影（MIP）：提供

10.3.	最小密度投影（MinP）：提供

10.4.	曲面重建（CPR）：提供

10.5.	容积三维重建（VR）：提供

10.6.	区域生长：提供

10.7.	表面重建（SSD）：提供

10.8.	提供多种容积三维重建模板：提供

10.9.	三维仿真内窥镜显示功能：提供

10.10.	图像剪影功能：提供

10.11.	电影模式图像浏览功能：提供

10.12.	组织裁剪功能：提供

10.13.	可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供

10.14.	可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供

10.15.	多期增强扫描技术：提供

10.16.	CTA血管造影技术：提供

10.17.	CTU尿路造影技术：提供

10.18.	造影剂自动跟踪技术：提供

10.19.	小剂量团注跟踪测试技术：提供

10.20.	脑出血测量技术：提供

10.21.	脑容积测量技术：提供

11.	图像后处理工作站

11.1.	提供原厂原装服务器架构工作站，由服务器端软件和客户端软件构成（工作站和CT主机为同一制造商，提供NMPA官网注册证信息截图及链接，注明服务器及客户端架构）

11.2.计算机CPU≥2核

11.3.计算机内存≥16GB

11.4.硬盘容量≥1TB

11.5.操作系统：Windows 10

12.	心血管成像及高级后处理软件包

13.	灌注成像及高级后处理软件包

14.	4D动态成像及高级后处理软件包

15.	能谱成像及高级后处理软件包

16.	头颈部血管分析高级后处理软件包

17.	体部血管分析高级后处理软件包

18.	结肠分析高级后处理软件包

19.	肺结节分析高级后处理软件包

20.	肺实质分析高级后处理软件包

21.	肝脏评估高级后处理软件包

22.	骨结构评估高级后处理软件包

23.	齿科分析高级后处理软件包

24.	肿瘤评估高级后处理软件包

- 25. 由科室选择的相关AI软件至少5个模块（品牌：厂家自研、数坤、联影、深睿、推想）。

- 26. QCT（迈德威、ICARE）

- 27. 冠状动脉CT血流储备分数（FFR）相关设备

- 28. 高压注射器（拜耳、欧立奇、博莱柯）1套

- 29. 图文报告工作站5套（主机+医用显示器)，主机品牌：戴尔、联想、惠普、华硕；显示器品牌：Barco（巴可）、EIZO（艺卓）、巨鲨、巨融、巨烽

30. CT机图像同步显示系统（机房内穿刺活检、消融或粒子手术时观察用）