设备名称：大C臂

拟申购数量:1台

主要参数及配置要求

一、用于介入手术的影像引导，满足心脏、神经、外周血管和肿瘤病变、创伤的各种造影手术及外科救治。

二、技术要求

1	机架

1.1	多轴空中闭合天轨系统机架，可覆盖手术床区域，满足复合手术摆位。

1.2 机架满足SHD、PTA、EVAR等复杂手术摆位要求。

1.3	机架多位置预设，存储位置≥100种

1.4	C臂头足成角范围≥180°

1.5	C臂左右成角范围≥305°

1.6	C臂水平横向运动范围≥210cm

1.7	C臂水平纵向运动≥260cm

1.8	机架L臂旋转范围≥ ±135°

1.9 准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术，当机架和手术床位置发生旋转时，保证图像始终保持正直无偏转

1.10  C臂机架上具备控制机架运动的按钮

1.11 机架要求完全不影响手术室层流，满足手术室洁净等级。

2	手术床

2.1	床面具备头足倾斜摆位≥±15°

2.2	床面具备左右倾斜摆位≥±15°

2.3满足复合手术需求，可进行俯卧位、仰卧位、侧卧位、截石位常用外科体位摆位。

2.4	最大患者承重≥280kg

2.5	最大承重≥330kg

2.6	床长度≥319cm，不含附件

2.7	床宽度≥48cm

2.8	床高度最低≤74cm，方便患者上下床

2.9	床升降范围≥30cm

2.10	床水平横向运动范围≥±17cm，方便患者左右边缘的覆盖

2.11	床水平纵向运动≥125cm

2.12	床面旋转≥360°

2.13	支持任意位置心肺复苏，包括床板伸出最长处

2.14	床边支持第三方信号连接和移除

2.15	床边支持高压注射器连接和移除

2.16	配置床面延长板，方便术中交换导丝、支架操作

3	高压发生器

3.1	最大逆变频率≥100kHZ

3.2	最大输出电功率≥100kW

3.3	最大管电流≥1000mA

3.4	最小管电压≤40kV

3.5	最短曝光时间≤1ms

3.6	最大管电压≥125kV

3.7	最小管电流≤5mA

4	球管

4.1	球管物理焦点数量≥2焦点

4.2	最小焦点≥0.4mm

4.3	最小焦点功率≥25KW

4.4 中焦点≥0.6mm

4.5 中焦点功率≥48KW

4.4	大焦点≥1.0mm

4.5	最大焦点功率≥100KW

4.6	最大阳极热容量≥3.5MHu

4.7	最大管套热容量≥6.5MHu

4.8	具备球管焦点栅控

4.9	阳极最大转速≥7000rpm

4.10	球管滤过＞0.9mmCu

5	平板探测器

5.1	平板材质：非晶硅

5.2	像素尺寸≤160μm

5.3	最大灰阶≥16bit

5.4	最大图像分辨率≥2450 x 1900

5.5	成像面积≥39cmx 29cm

5.6	图像分辨率≥3.25 lp/mm

5.7	平板探测器的量子检测效率DQE≥77%

5.8	物理成像视野≥8，以适应不同部位的介入需要

5.9	平板探测器最小视野面积≤8x8cm

5.10	带有激光定位灯

5.11	平板探测器可旋转范围大于≥±100°

6	图像采集

6.1	支持用DSA的图像做roadmap

6.2	DSA支持实时自动像素位移消除移动伪影

6.3	支持一键运动到DSA的角度和相同部位，进行DSA roadmap

6.4	DSA采集支持2K采集

6.5	透视：脉冲频率≥6档

6.6	最小脉冲透视帧频≤0.5fps

6.7	最大脉冲透视帧频≥30fps

6.8	透视存储时间≥60s

6.9	透视存储序列≥1000frame

6.10	DSA采集帧频≥6档

6.11 DSA采集帧频≥30fps

6.12	数字电影最高帧频≥30fps

7	图像处理

7.1	支持在实时屏上类似马克笔书写用指针进行控制室和检查室的教学和互动

7.2	支持在实时图像上添加图形，用于手术定位

7.3	支持放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原

7.4	支持窗宽窗位调节、边缘增强调节

7.5	支持电子光栅

7.6	支持减影和原像切换及剖背景调节

7.7	支持移动替换蒙片

7.8	支持最大造影剂充盈图像

7.9	支持自动校准、导管校准、长度校准

7.10	测量包括直线测量、曲线测量、比例测量、角度测量

7.11	支持将两幅不同序列在同一屏幕并排显示，同步播放术前术后序列或正侧位等不同时间位置的造影图像

7.12	支持对序列进行裁剪，删除不需要的帧

7.13	支持在透视或曝光的同时进行2D图像后处理操作，不影响手术的进行

7.14	在检查室可以显示动态的参考序列

7.15	在控制室可以显示参考图像

7.16	在控制室可以显示动态的历史序列（非实时屏）

8	图像显示与工作站

8.1	检查室屏幕，大小≥55英寸一个或≥24英寸四个

8.2	检查室屏幕分辨≥1920X1080

8.3	控制室屏幕可以同时显示当前患者与历史患者的图像

8.4	主机图像文件存储容量≥10万张（1k图像，12bit）

8.5	数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机

8.6	数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS

8.7	图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像

8.8	支持自定义屏幕录制功能

8.9	控制室屏幕≥2块，大小≥24英寸

8.10	控制室屏幕分辨≥1920X1080

9	智能化控制模块

9.1	具备床旁运动控制盒 包含机架运动控制，床运动控制，限束器控制，FOV调节

9.2	具备触控屏幕，且具备以下功能：射线锁定，运动锁定，Roadmap，智能参考，保存透视，保存参考图，计时器，取消透视报警，激光灯开关，平板探测器横竖切换，屏幕布局切换，透视剂量切换，减影/原像切换，图像播放控制

9.3	备播放控制盒，支持：射线锁定，运动锁定，取消透视报警，X射线提示，图像播放控制，保存透视，保存图像，保存参考图

9.4	具备无线红外遥控器或手闸，支持透视，曝光功能

9.5	具备无线脚闸，支持透视、曝光、一键运动控制

9.6	具备对讲机，支持双向无干扰对讲功能

9.7	附件：具备输液架、头托、臂托、绑带

10	低剂量算法平台， 各厂家提供最新发布的独立高清低剂量AI技术

11	低剂量控制方案

11.1	床旁多档透视剂量选择

11.2	自动铜滤过切换

11.3	无射线定位

11.4	SID自动降低

11.5	检查室和控制室界面剂量显示

11.6	 皮肤入射剂量阈值预警

12	 高级临床应用功能

12.1	 支持原厂CBCT采集和重建

12.2 支持在正侧位进行CBCT扫描

12.3 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、重置

12.4	 支持发送3D角度，C臂一键到位

12.5	 支持3D VRT图像与C臂实时联动，三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度

12.6	 支持多容积重建，同时融合容积≥4

12.7	  支持对VR图像进行斜面的剪切

12.8   支持测量CT值

12.9	  支持3D测量，结果不随角度变化而变化

12.10	支持高空间分辨率锥形束CT扫描

12.11	支持多期锥形束CT扫描，≥2期

12.12	支持开环偏中心锥形束CT扫描

12.13	支持CBCT去金属伪影再重建

12.14	具备实时三维路图功能

12.15	将3D血管影像叠加实时透视减影图像，进行实时操作引导

12.16	三维路图与SID、C臂角度调节、机架运动、FOV等调节实时联动

12.17   支持患者不憋气状态下，消除伪影获取清晰数字减影血管造影图像

12.18	多模态影像融合

12.19	多模态融合的图像可与DSA图像融合，可用于二维实时透视图像的引导

12.20   多模态融合具备手动和自动配准功能

12.21	支持对CTA进行头部、下肢、胸腹、联合部位进行一键自动去骨

12.22    多模态融合同时融合数量≥4

12.23	支持融合不同厂家的CT、MR图像

12.24	具备原厂支架精显功能

12.25    具备原厂冠脉狭窄分析功能

12.26    具备原厂实时支架精显功能

12.27    具备原厂心室分析功能

12.28    具备动态冠脉路图功能

12.29    支持原厂3D采集和重建

12.30    具备双透视功能

13	第三方配套设备

13.1	     悬吊辐射防护（含手术灯）一套

13.2	     床旁辐射防护一套

13.3	     桡动脉穿刺臂托一套

13.4	     高压注射器（内外双屏双控，一线品牌）一套

13.5	     生命体征监护仪一套

13.6	     除颤仪一套

13.7	     控制室桌椅一套

13.8     符合国家安全防护标准的铅衣套装  拾套（含防护服、防护巾、护目镜、围脖、帽子），其防护服整体质量≤5kg

13.9	     铅衣架一套