设备名称：体外生命支持系统（ECMO）

拟申购数量:1套

主要参数及配置要求

1.离心泵系统

1.1要求离心泵底座和显示屏一体化，全中文触摸显示屏，便于临床操作和患者转运

1.2离心泵转速范围：≤5000转/分钟

1.3离心泵流量范围：0-9.99升/分钟

1.4主机重量：≤7.5Kg，适用于患者转运

1.5具备紧急模式按钮，在显示屏损坏无法显示时，可启动紧急模式，并在机身显示转速，确保安全灌注

1.6具有流量监测和气泡监测功能

1.7具备图文并茂的操作向导功能，逐步指导用户完成系统设置、连接、预充和检查

1.8 要求配置应急手摇驱动装置（非电机驱动），一旦出现电子或者机械故障时，可以采用手动操作，确保患者的安全，具备转速显示灯带。

1.9内置两块锂电池，断电情况下运转时间≥80分钟

1.10具备报警输出接口，RS232接口以及B型USB接口

1.11设备预期使用期限≥10年（提供中文说明书为证）

2.耗材技术参数——氧合器、离心泵泵头

2.1能够提供完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和管路的预先连接好的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用时间≥8天（提供中文说明书为证）

2.2氧合纤维采用PMP（聚甲基戊烯) 材质

2.3氧合器血流量范围：0.5-7升/分钟

2.4气体最大流量≥14L/min

2.5氧合器膜面积：≥1.8平方米

2.6氧合器预充容量：≤250ml

2.7整个套包预充容量≤590ml

2.8离心泵头内无金属轴，不破坏血液成分且无死腔，预充容量：≤32ml

2.9 离心泵头表面积：≤190平方厘米

2.10氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包为同一品牌，提供整套解决方案，无须额外组装其他品牌附件，插管经国家药监局（NMPA）批准可连续使用时间≥8天（提供中文说明书为证）

3.耗材技术参数——要求具备同品牌动静脉插管

3.1采用生物相容性高的聚氨酯作为插管材料

3.2管壁配以内钢丝固定，可最大限度的提高流量

3.3可提供13Fr-29Fr的所有型号

3.4可提供23cm，38cm，55cm三种插管长度

3.5带肝素涂层，可改善生物相容性，厂家使用说明书标示与具有同样涂层的氧合器和泵头能连续使用≥8天

3.6静脉末端有多组测孔，具有防涡流设计

3.7插管近端硬化处理，加固测孔，可防止扭结

4.耗材技术参数——要求具备同品牌经皮穿刺套包

4.1血管扩张鞘具有四段扩张器，10/12Fr ，12/14Fr，14/16Fr，16/18Fr。能有效避免血管撕裂伤

5. 空氧混合器

5.1 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给

5.2 FiO2：21%-100%

5.3 带氧气和空气管道

6. ECMO变温水箱

6.1水箱容积：3升

6.2水箱温度范围：33℃－39℃可调

7. ECMO架车

7.1不锈钢车体，可方便移动

7.2能安全放置离心泵、ECMO水箱等设备及其辅助配套设备

三．产品配置要求至少包括：

1.离心泵主机（含内置后备电池，保证断电情况下满负荷80分钟安全运转） 1套

2.离心泵驱动器（外置式） 1套

3.离心泵紧急手摇驱动器（带有转速指示功能） 1套

4.空氧混合器（含有高压空气管,高压氧气管） 1套

5.ECMO膜肺支架  1套

6.ECMO专用推车  1套

7.ECMO变温水箱  1套

8.配件 含：（水管,自闭式快速接头，联接接头） 1套