设备名称：移动C臂

拟申购数量：一台

主要参数及配置要求

1	总体要求

1.1	投标产品为全数字化平板产品，能满足急诊、消化科、脊柱、创伤、关节、四肢、疼痛科、泌尿外科等术中透视定位要求，能提供高清图像显示。

2	C臂机架

2.1	水平移动	≥20cm

2.2	垂直升降	≥42cm

2.3	绕弧形臂滑动	≥140°

2.3.1绕弧形臂滑动过伸角度	≥50°

2.4	轴向旋转	≥±225°

2.5	左右摆角	≥±10°

2.6	自由开口空间	≥85cm

2.7	C臂弧深	≥69cm

2.8	SID源像距	≥107CM

2.9	C形臂机身重量	≤260kg

2.10	分体式设计	具备

3	高压发生器

3.1	最大输出功率	≤ 4.5KW

3.2	逆变频率	≥100kHz

3.3	最大电压	≥110KV

3.4	最大摄影电流	≥35mA

3.5	最大透视电流	≥30mA

4	X线球管

4.1	球管类型	固定阳极

4.2	球管焦点数量	单焦点

4.3	球管焦点	≤0.6mm

4.4	阳极热容量	≥72KHU

4.5	管套热容量	≥1.08 MHU

5	平板探测器

5.1	平板探测器材料	CMOS

5.2	探测器尺寸	≥30cm×30cm

5.3	最大像素矩阵	≥1952×1952像素

5.4	最小像素尺寸	≤152μm

5.5	最大空间分辨率	≥3.3lp/mm

5.6	最大灰阶度	≥16bits

5.7	最大量子探测率DQE	≥70%

5.8	最大采集帧率	≥25帧/秒

6	医用监视器

6.1	屏幕尺寸	≥30英寸，一体式显示屏

6.2	最大分辨率	≥3440×1440

6.3	显示器总像素	≥5M像素

6.4	最大亮度值	≥550cd/m2

6.5	最大对比度	≥700:1

7	图像存储与传输

7.1	本机图像存储	≥15万幅

7.2	USB图像导出	支持，可导出为TIFF，AVI，BMP，JPE，DICOM等格式

7.3	硬盘容量	≥1TB

7.4	DICOM数字接口	支持

7.5	与PACS网络兼容	支持

8	人机交互界面

8.1	同步触摸式操作屏	具备

8.2	操作屏个数	≥2

8.3	屏幕尺寸	≥12英寸

8.4	像素矩阵	≥1280×800

8.5	触控屏类型	电容触控屏

8.6	有线曝光手闸	支持

8.7	有线曝光脚闸	支持

8.8	无线曝光手闸	支持，有效距离≥8米

- 设备具有UPS系统

- 设备具有高级Dicom平台，能同步患者信息