设备名称：医用血管造影机X射线系统

技术规格及要求

| 一、设备名称 | 医用血管造影机X射线系统 |
| --- | --- |
| 二、数量 | 一套（全保伍年） |
| 三、设备用途 | 心、脑、全身血管造影，介入治疗 |
| 四、要求 | 1．投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本。 |
| 五、技术要求 |  |
| 1、 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |
| 1．1 | 悬吊式或落地式机架，能覆盖全身之功能 |
| 1．2 | 机架可进行等中心旋转 |
| 1．3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1．4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |
| 1．5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 |
| 1．6 | CRA：≥90° |
| 1．7 | CAU：≥90° |
| 1．8 | RAO：≥180° |
| 1．9 | LAO：≥120° |
| 1．10 | 旋转采集角度：≥240° |
| 1．11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1．12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1．13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1．14 | C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） |
| 1．15 | 机架可分别在导管床的头位、左侧位、右侧位及中间任意位置进行透视和采集，且保持图像无偏转。 |
| 2、 | 导管床 |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2．2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2．3 | 纵向运动范围：≥120cm |
| 2．4 | 导管床横向运动：≥36cm |
| 2．5 | 床面升降范围：≥28cm |
| 2．6 | 床面最低高度：≤84cm |
| 2．7 | 床最大承重：≥300KG |
| 2．8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |
| 2．9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |
| 2．10 | 床长度：≥310cm |
| 2．11 | 床宽度：≥45cm |
| 2．12 | 床面旋转角度：≥270度 |
| 2．13 | 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆托 |
| 3、 | 检查室内控制系统 |
| 3．1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏；具备床旁触摸屏系统，可进行图像采集相关的功能设置，如器官程序，参数等，可进行图像显示与遮光器、楔形滤光器、指形滤光器选择与调节，可储存与调用系统预设位置，实现自动位置匹配与3D角度回传，可实现在床旁完成图像的显示与调节。 |
| 3．2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3．3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3．4 | 可进行图像后处理及量化分析控制 |
| 3．5 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |
| 3．6 | 程序卡片可自行定义和存储 |
| 3．7 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |
| 3．8 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |
| 3．9 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |
| 3.10 | 机架自动位置控制可存入和调出 |
| 4、 | 控制室并行处理工作站 |
| 4．1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4．2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |
| 4．3 | 可同时浏览两个序列 |
| 4．4 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 4．5 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |
| 4．6 | 具备一套液晶触摸控制屏 |
| 4. 7 | 具备一套机械控制模块 |
| 4. 8 | 具备一套透视曝光脚闸 |
| 5、 | 高压发生器 |
| 5．1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |
| 5．2 | 最大管电流：≥1000mA |
| 5．3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5．4 | 最小管电压：≤40KV |
| 5．5 | 最大管电压：≥125KV |
| 5．6 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 5．7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6、 | X线球管 |
| 6．1 | 球管阳极热容量：≥5.2MHU |
| 6．2 | 球管管套热容量：≥7.3MHU |
| 6．3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |
| 6．4 | 球管阳极散热率：≥18000 W |
| 6．5 | 金属陶瓷外壳 |
| 6．6 | 液态金属轴承球管 |
| 6．7 | 10分钟透视功率：≥4500W |
| 6．8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |
| 6．9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm |
| 6．10 | 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW |
| 6．11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |
| 6．12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |
| 6．13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| 6．14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚≥0.95mm |
| 6．15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 6．16 | 遮光器位置可存储 |
| 6．17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |
| 6．18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 7、 | 平板探测器 |
| 7．1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 7．2 | 平板外壳对角线长度≤68cm |
| 7．3 | 最大有效成像视野对角线长度≥48cm |
| 7．4 | ≥7种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |
| 7．5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits |
| 7．6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| 7．7 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7．8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77% |
| 7．9 | 平板可90度旋转，且无需水冷装置进行冷却 |
| 7．10 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 8、 | 图像显示器 |
| 8．1 | 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器≥3台，显示矩阵≥1920 x 1080 |
| 8．2 | 控制室LCD显示器最大视角≥178°，亮度≥400cd/m² |
| 8．3 | 手术室：≥19英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器≥4台，显示矩阵≥1920 x 1080 |
| 8．4 | 手术室LCD显示器最大视角≥178°，亮度≥650cd/m² |
| 8．5 | ≥4架位宽屏显示器吊架 |
| 8．6 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330cm x 300cm |
| 8．7 | 显示器吊架旋转范围：≥350° |
| 9、 | 图像系统 |
| 9．1 | 外周采集、处理、存储2048x2048矩阵，即提供2K影像链配置 |
| 9．2 | 外周采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |
| 9．3 | 心脏采集、处理、存储1024x1024矩阵 |
| 9．4 | 心脏采集帧率：15- 30帧 /秒 |
| 9．5 | 实时减影 |
| 9．6 | 脉冲透视 |
| 9．7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |
| 9．8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 9．9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |
| 9．10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |
| 9．11 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 9．12 | 硬盘图像存储量1024x1024 矩阵：≥50,000幅 |
| 9．13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 9．14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 9．15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 9．16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 9．17 | 支持术中事件记录并存储 |
| 10、 | 测量分析（主机系统） |
| 10．1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 10．2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 10．3 | 自动校正分析功能 |
| 10．4 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |
| 10．5 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 11、 | 旋转采集 |
| 11．1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |
| 11．2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 |
| 11．3 | 1024x1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |
| 11．4 | 可实时减影 |
| 12、 | 网络与接口 |
| 12．1 | 具有DICOM Send功能 |
| 12．2 | 具有DICOM Print功能 |
| 12．3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 12．4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 12．5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 12．6 | 激光相机接口 |
| 12．7 | 高压注射器接口 |
| 12．8 | 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等 |
| 13、 | 附件 |
| 13．1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 13．2 | 具有双向对讲系统 |
| 13．3 | 具有图像处理操作面板 |
| 13．4 | 具有红外遥控器至少2个 |
| 13．5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 13．6 | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 13．7 | 具有床旁射线防护帘 |
| 13．8 | 具有悬吊式手术灯 |
| 13．9 | 具有中文操作手册 |
| 13．10 | 具有神经介入头托 |
| 14、 | 智能路径图功能 |
| 14．1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |
| 14．2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |
| 14．3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |
| 14．4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 14．5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |
| 15、 | 组合蒙片功能 |
| 15．1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |
| 15．2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |
| 15．3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |
| 15．4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量：≥6幅 |
| 15．5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |
| 16、 | 射线剂量防护技术 |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚：≥0.95mm |
| 16.2 | 插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式 |
| 16.3 | 具有管球内置栅控技术 |
| 16.4 | 透视图像存储功能： |
| 16.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |
| 16.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
| 16.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
| 16.8 | 无射线下定位功能 |
| 16.9 | 无射线下，检查床、平板移动，或改变视野，图像跟随位置变化并指示移动方向 |
| 17、 | 高级三维图像处理工作站 |
| 17.1 | 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件 |
| 17.2 | 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度 |
| 17.3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |
| 17.4 | 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |
| 17.5 | 具有局部放大重建 |
| 17.6 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |
| 17.7 | 具有钙化斑块重建 |
| 17.8 | 具有距离测量、体积测量功能 |
| 17.9 | 具有三维自动血管分析 |
| 17.10 | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能 |
| 17.11 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程 |
| 17.12 | 可在床旁进行图像浏览和控制 |
| 17.13 | 可在床旁进行图像浏览和控制 |
| 17.14 | 支持图像的三维双容积重建功能 |
| 17.15 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、心输出量与导管定标 |
| 17.16 | 具有Win10操作系统 |
| 18、 | 双期类CT软组织成像 |
| 18.1 | 功能模块原装进口，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |
| 18.2 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶 |
| 18.3 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 |
| 18.4 | 单次旋转采集图像：≥620幅，有效覆盖范围：≥240度 |
| 18.5 | 最快采集速率：≥60帧/秒 |
| 18.6 | 最快采集时间：≤5秒 |
| 18.7 | 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预 |
| 18.8 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 |
| 18.9 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 |
| 18.10 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |
| 18.11 | 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 |
| 18.12 | 具备专用的BMI噪声抑制程序 |
| 18.13 | 具有颅内支架精晰显影功能 |
| 19、 | 下肢血管造影剂跟踪造影 |
| 19.1 | 床进为非步进连续运动方式（排除因步进运动而产生的血流与拍片速度不一致、缺乏实时信息的问题） |
| 19.2 | 速率无级可变，可手动或电动控制下肢跟踪采集速度 |
| 19.3 | 下肢跟踪血管造影图像矩阵可达2048 x 2048，以得到高清晰度下肢血管图像 |
| 19.4 | 可实时减影 |
| 20、 | 智能蒙片功能 |
| 20.1 | 将透视图像实时叠加到选定的参考图像上 |
| 20.2 | 通过床旁控制，实现参考图像的淡入淡出 |
| 20.3 | 任何先前获取图像都能作参考图像 |
| 20.4 | 便捷将介入前后做对比来评估治疗结果 |
| 21、 | 实时三维路图 |
| 21.1 | 功能模块原装进口，具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能 |
| 21.2 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |
| 21.3 | 可在实时的三维透视影像中进行如插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作 |
| 21.4 | 当C臂的投照角度，SID，及探测器的视野等改变时，二维透视影像与三维血管图像仍能实时、自动匹配融合，无延迟时间，方便手术操作 |
| 21.5 | 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度 |
| 22、 | CT/MR图像融合 |
| 22.1 | 支持将影像设备CT或MR的DICOM影像导入血管机三维工作站，自动或手动与三维血管模型相融合 |
| 22.2 | 层厚和窗宽/窗位可根据需要调整 |
| 22.3 | 可进行测量分析 |
| 22.4 | 从三维图像选取最佳角度时，机架角度自动跟踪到该位置 |
| 23、 | 经皮实时介入穿刺导航技术 |
| 23.1 | 功能模块原装进口，具有基于类CT软组织成像和透视图像实时融合显示的一体化设计的独立功能模块，能够满足穿刺引流、活检、消融、锥体成形等临床应用 |
| 23.2 | 类CT软组织成像和透视图像实时融合显示，实时引导经皮穿刺过程，而无需在参考路径图和实时图像间切换 |
| 23.3 | 在类CT软组织成像上可进行穿刺点，路线及靶部位等穿刺计划的制定，此过程可在床旁实现 |
| 23.4 | 自动实现类CT和二维透视图像的融合匹配 |
| 23.5 | 当机架投照角度改变时，类CT和二维透视图像仍保持实时融合匹配 |
| 23.6 | 机架可以根据穿刺路线自动定位穿刺投照角度和穿刺侧位观察角度 |
| 23.7 | 在类CT和二维透视影像上实时显示穿刺针路线和穿刺过程，并能指示穿刺深度标尺 |
| 23.8 | 穿刺导航过程可以avi格式，也可以DICOM SC图像格式输出，记录穿刺过程 |
| 23.9 | 具备激光辅助定位功能 |
| 24、 | 具备在图像目标位置上自由勾画的功能，用以指示说明位置、边界、毗邻关系等，此功能可依据术中需要在控制室检查管理屏幕和图像管理屏幕激活。手术室实时显示屏上同步显示当前信息，从而实现控制室与手术室信息的实时精准交互沟通，可用于术中高年资医生对青年医师的指导、会议直播/手术带教时的手术讲解、远程手术指导等。 |
| 25、 | 手术室实时显示器与控制室的屏幕上持续显示并更新对患者产生的总剂量值 |
| 26、 | 可实现CBCT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 |
| 27、 | 具备运动伪影去除技术 |
| 28、 | 具备3D血管狭窄分析功能 |
| 29、 | 可从任意角度实现对血管的显示与定量分析，快速地进行自动去骨、提取血管、精准测量分析,具有单点、多点、延长、中心线编辑等四种血管提取方式，精准测量血管直径、长度、角度、曲率和狭窄率，为临床决策提供理论依据。 |
| 30、 | 具有多影像融合功能，可以将其他设备的影像数据与DSA的数据进行叠加，在空间上匹配融合，充分显示多种影像技术的有点，获得互补信息，为临床医生做出准确的诊断和治疗方案提供可靠依据。 |

配置清单至少包括

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA高压注射器1台，内外联动双屏双控 | 1 | 台 |
| 2 | 防护用品10套（铅当量符合国家防护标准≥0.5mmPb），每套包含铅衣、铅裙、围脖套、铅帽、铅眼镜、超薄铅手套（铅当量符合国家防护标准≥0.025mmPb），铅衣+铅裙重量≤5Kg,且铅衣、铅裙、围脖套100%伸长率时不出现龟裂， | 10 | 套 |
|  | 多频电刀（主要参数及配置要求） 1、纯切割的频率检测>390KHz；高频混合切割检测>400KHz。 2、具有满足外科开放及腔镜手术的需求，采用按键式操作，LED显示屏，显示清晰，不易死机。 3、本设备采用（热能分散式）电子散热系统，可避免风扇散热产生的空气对流，确保无菌操作。 4、具有独立控制的双刀笔双路同时输出技术。两支手控刀笔在术中进行同时切割和同时凝血，供两个医生同时操作，满足心脏搭桥、静脉曲张、烧伤科手术等双切口手术要求。具有备用端口功能，当某一端口出现故障，可随时更换另一个端口使用，保证手术顺利进行。 | 1 | 台 |
|  | 移动铅衣架 | 3 | 个 |
| 3 | 除颤仪（带AED） 1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。支持中文操作界面。 2.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 3.支持手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 8.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书） 9.支持充电至200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 10.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 11.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于29种。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书） 12.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 13.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 14.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55或以上。工作环境，温度范围支持：-20°C-55°C，湿度范围支持：5%-95%，大气压范围支持：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 | 1 | 台 |
| 4 | 多功能吊轨机械臂 | 1 | 台 |
| 5 | 多功能心电监护仪（带双有创压线），支持数据输出采集并能分屏显示，分屏显示在DSA屏幕及操作间，有体温监测显示 | 1 | 台 |
| 6 | 多道生理记录仪（增加原厂备用心电监护电极线1根，压力双通道有连接线2条，原厂备用线1条，有血流动力学监测及智能分析评估模块） | 1 | 台 |
| 7 | ACT仪（主要参数）： 1、肝素监控浓度：可检测0-6单位肝素，有良好线性。 2、检测系统：采两点（0º及90º）检测原理, 可提高检测的灵敏度，减少人为造成ACT的延长。 3、测量范围（秒）：90-1500。 4、通过双绝缘或加强绝缘对设备提供保护。 5、检测温度（ºC）：36.5-37.5。 6、LED不小于8×2.54(cm)，便于读数。 7、含内置打印机，用于记录检测结果的硬拷贝。 8、与之配套检测管尺寸合适，检测管材质有玻璃材质和塑料材质可选择。 9、检测样本：0.5和2ml新鲜全血或抗凝全血可选择 10、检测试管保存方式，常室温下保存，无需冷藏。 11、重量不大于3.0kg，完全可便携携带。 | 1 | 台 |
| 8 | 机房内仪器配备： |  |  |
|  | 多功能多层带抽屉治疗车（塑钢材质ABS），背部有金属支架 | 2 | 台 |
|  | 不锈钢三层治疗车（三层1800650950） | 1 | 台 |
|  | ≥4通道微量泵 | 2 | 台 |
|  | 手术间温控及空气消毒循环系统，支持数显触屏功能 | 1 | 套 |
|  | 抽湿机 | 2 | 台 |
|  | 移动输液架 | 5 | 个 |
|  | 移动监护仪存放架 | 2 | 台 |
| 9 | 智能擦手纸消毒机3台 | 3 | 台 |
| 10 | 手术间液体恒温柜1个 | 1 | 个 |
| 11 | 环评、控评 | 响应 |  |
| 12 | 要求设备有故障自检系统。提供远程维修诊断系统。所有维修密码免费开放，软件终身升级功能。省内有固定原厂维修工程师。 | 响应 |  |