设备名称：体外循环系统

拟申购数量：一套

参数及配置清单

- 基本要求：

- 数字化全触摸屏、全中文界面智能型人工心肺机，适用于成人、小儿和新生儿心脏外科手术之用。可配置悬挂式单头滚压泵，悬挂式双头滚压泵，悬挂式离心泵。能满足现代化复合（杂交）手术室要求。

二、各部分功能及参数：

（一）体外循环机底座：

1.底座为3泵位或4泵位，底座有万向轮并可锁定，便于移动，移动时有防震或减震功能。具有可拆卸的桅杆。

2.具有后备电源UPS，可供机器满负荷工作时长≥90分钟，可动态显示剩余工作时间。

3.各泵头之间可任意交换位置，能够更换同品牌泵头。使用过程中其中一个泵头或者模块意外故障，不影响到整机工作。

4.标配三个手摇柄。

5.底座含插件箱，供放置监测组件，或者增加模块。

（二）操作系统及控制面板：

1. 全中文操作系统。

2. 具有智能辅助系统，内建多种体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积。

3. 控制面板有多种显示模块数量可选；显示内容排列次序可根据术者需求自由选择。面板可根据术者情况可旋转一定的俯仰角度。

（三）血泵部分：

1.马蹄型泵头，具有单头泵和双头泵，能够精细化流量控制。

2.单头、双头泵均采用直轴驱动，终生免维护。

3.可旋转泵头：单泵头、双泵头可随时顺时针、逆时针旋转、选择转换方向及定位。

4.具有开盖保护功能。

5.泵头旋钮：无机械终点，开机无需归零，即可使用。具有粗调和微调双速调节功能。

6.任意两个泵头，可以设置主泵/从泵的灌注关系，并可调节主泵和从泵的转速比例。

7.泵头显示屏可以显示泵头的受控状态、运转状况、液平面、压力状态、气泡心肌停跳液等检测功能。

8.泵头设有反转报警功能、转子压紧自锁功能、开机自检和错误诊断等功能。

9.配备多种悬挂泵可选：单头大泵，小泵，双头泵，离心泵等。

10.泵头可设置搏动灌注功能。并可调节搏动频率、搏动流量、搏动宽度比等数据。

（四）、各种监测：

1.压力监测：独立模块式设计，可监测2导及2导以上的压力。并可设置警告阈值和停泵阈值。当压力超过设置阈值时，可报警并自动控制将低转速或停泵。监测范围：0到750mmHg。监测精度：-5至+5（mmHg）。

- 温度监测：能设置温度的上限和下限，当温度超过设定范围时立刻报警，以提醒操作者作相应的处理。监测范围：0℃～50℃， 监测精度：≤± 0.2℃。

3.血平面监测：可监测膜肺血平面，设置有监控点、停泵点，血平面在监控点、停泵点之间：自动降低泵速，但不停泵。当血平面下降到停泵点：自动控制停泵，防止气泡进入人体。当血平面恢复到安全水平时，机器自动恢复正常运转。

4.气泡监测:检测到气泡后警告并停泵，可同时控制两台泵。可以提供“3/8”、“1/2”或者“1/4”管路探头。

- 静脉血氧饱和度监测功能，并可设置报警参数。

6.时间监测：具备≥3组时间监测组件，并能分别累计不同类型计时的所耗的时间。每个时间通道可单独开始暂停停止，可由小时/分钟到分钟/秒转换。

（五）心肌保护液灌注控制：

1.具备独立的压力控制和气泡控制及时间监测，可提供人工灌注和自动灌注两种模式。

2.有内循环功能，用于停跳液预充和停跳液通过热交换器来调节温度而不扰乱计时计量读数。

3.可指定任意1至2个泵头进行停跳液控制,可以设置人工模式，具有二种及以上灌注流量比率模式。

（六）空氧混合器

1.气控气动，氧浓度、流量和微调流量分别独立调节控制。双流量计设计，最小流量刻度≤25ml。最大输出流量：40L/min。

2.采用合金材料，配备空气/氧气连接管，配备固定装置，可调氧浓度FiO2：21%-100%，输出精度：≤±3%。

3.具备供气压差报警（声音报警）。

4.具备水气分离器（集水器）

（七）负压调节器

1.接口：1/4"接口，可旋转，如与医院墙式负压不匹配，可调解或更换接口。配备有安全阀。

2.压力计范围：0 至负120 mmHg。

3. 真空控制：调节范围 0至 -100 ±10 mmHg，调节精度±10 mmHg。

- 变温水箱

- 1.水箱可连接到体外机系统，实现远程控制。水箱容积≥10L，能跟随体外循环主机转运。

2.自动变温，温度控制范围2℃～41℃。降温呈自动式，不需要另外加冰，无须提前制冷。

3.降温速度快：水温下降10度的时间≤2分钟。

4.路变温水箱，循环独立输出。心肌灌注水流量≥12L/min。

三、凝血分析仪（ACT）1台

- 肝素监控浓度：可检测0-6单位肝素，有良好线性。

- 检测系统：采两点（0º及90º）检测原理, 可提高检测的灵敏度，减少人

- 为造成ACT的延长。

- 测量范围（秒）：90-1500。

- 通过双绝缘或加强绝缘对设备提供保护

- 检测温度（ºC）：36.5-37.5。

- LED不小于8×2.54(cm)，便于读数。

- 含内置打印机，用于记录检测结果的硬拷贝。

- 与之配套检测管尺寸合适，检测管材质有玻璃材质和塑料材质可选择。

- 检测样本：0.5和2ml新鲜全血或抗凝全血可选择

- 检测试管保存方式，常室温下保存，无需冷藏。

- 重量不大于3.0kg，可便携携带。

- 线电压：50-60 HZ，110-220 VA/C。

- 功率≤110瓦。

四、配置清单至少包括：

1、三泵位移动式支架底座 1台

2、悬挂单头滚压泵系统 3个或4个

3、悬挂式滚压泵系统（2个泵，带双支架）1个

4、监测控制.操作及显示面板系统 1套

5、双压力检测模块 1个

6、压力传感器帽 2个

7、压力传感器导线 2条

8、压力传感器支架 1个

9、四导温度监测模块 1个（含温度探头3个）

10、液平面检测模块 1个

11、液平面传感器 1个

12、液平面传感贴片 100片

13、气泡检测模块 1个

14、气泡探头及支架 1套

15、静脉血氧饱和度模块 1个

16、心肌灌注保护模块 1个

17、空氧混合器 1台

18、负压调节器 1台

19、三路水箱（含水箱管路连接具一套）1台

20、凝血分析仪（ACT）1台