## Sheet4 (2)
项目名称：达芬奇手术机器人手术专用器械及耗材一批采购需求参数 注：达芬奇Xi手术专用器械参数，主要用于采购单位各个手术科室开展达芬奇机器人(IS4000)术中使用。表格中所招产品数量为预估每年采购量，最终结算以实际采购数量为准。
序号 | 标的名称 | 预估使用量（年） | 单位 | 需求参数
1 | 5-8mm套管密封件 | 760 | 个 | 5-8mm套管密封件：套管密封件是指在将套管插入患者体内之前，总是放置在套管碗体的开口之上的装置，当它们在患者体内建立气腹时可避免气腹气体从套管中逸出。8mm套管密封件是白色一次性的。它们有较小的孔，通过孔将闭孔器和器械插入（同时保持气腹）。可以通过8mm的机器人器械和5mm腔镜器械。
2 | 8mm钝型闭孔器 | 1 | 个 | 8mm钝型闭孔器：插入套管内初步引导套管进入患者体内（组装的套管+闭孔器称作“套管针”）。闭孔器有常规(10cm)和加长尺寸(15cm)，与相应的套管的尺寸匹配。钝头型，其具备创伤较小的头端，并且可重复使用（通过金属的释放钮是可以轻松判别其为可重复使用）。
3 | 8mm器械套管 | 1 | 个 | 8mm器械套管：可重复使用，通过8mm的机器人器械，管身黑色粗线-远距离轴枢中心技术，长度10cm。
4 | 镊 | 4 | 把 | 镊：通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命≥18次，钳口开合角度30，钳口长度2厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式，简单的抓持器(抓钳)，可用于各种类型的手术。
5 | 手术弯剪 | 30 | 把 | 手术弯剪：通过8mm套管，一次性使用，手术弯剪（超声刀）是一种无腕关节器械，但是弯曲的钳口设计可以使医生接触并看到组织。它使用超声能量（一种机械能），无阻抗反馈或自动停止功能。用于在需要控制出血和确保最小热损伤时切割软组织。规定结扎尺寸为直径≤ 5 mm，热扩散和损害<2mm。只能用于软组织。不适用于软骨，骨骼或硬物。不然会损坏器械，使其不能从套管中移出。钳口长度2.2厘米，工作长度26.84厘米。
6 | 双极镊 | 7 | 把 | 双极镊：通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命≥14次，钳口开合角度45，钳口长度2.0厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式；尖头，分离，抓持，操纵，牵拉和凝固组织和血管。
7 | 持针钳 | 1 | 把 | 持针钳：通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命≥10次，钳口开合角度30，钳口长度1.3厘米，工作长度31.75厘米，扁平状，持针钳的用途是处理和操纵大号缝针。
8 | 大号持针钳 | 6 | 把 | 大号持针钳：通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命≥15次，钳口开合角度30，钳口长度1.0厘米，工作长度31.5厘米，扁平状，抓取面和相对较大的咬合力，使器械可以牢固的抓取缝针和缝合线。
9 | 单极高频电缆 | 2 | 根 | 单极高频电缆：线缆，长度13ft./4m，重复使用，厂家推荐使用次数≥20次。连接机器人单极器械和能量平台使用。
10 | 单极手术弯剪 | 13 | 把 | 单极手术弯剪：通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命≥10次，钳口开合角度29，钳口长度1.3厘米，工作长度31.75厘米，切削刃，单极手术弯剪使用单极能量切开和凝固组织。其与单极手术弯剪尖端盖附件一起使用。
11 | 尖端盖附件（单极弯剪） | 580 | 个 | 尖端盖附件（单级弯剪）：单极手术弯剪器械必须要与尖端盖附件（热剪头端绝缘保护套管）一起使用，尖端盖附件为一次性使用。
12 | 器械臂无菌套 | 2400 | 个 | 器械臂无菌套：无菌套，一次性使用。
13 | 双极高频电缆 | 2 | 根 | 双极高频电缆：线缆，长度17ft./5m，重复使用，厂家推荐使用次数≥20次。连接机器人双极器械和能量平台使用。
14 | 永久电钩 | 1 | 根 | 永久电钩：通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命≥10次，钳口长度1.6厘米，工作长度32.26厘米，电钩，操纵，牵拉和分离组织；使用单极电刀凝固和横断组织。
15 | 有孔双极镊 | 10 | 把 | 有孔双极镊：通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命≥14次，钳口开合角度45，钳口长度2.1厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式，分离，抓持，操纵，牵拉和凝固组织和血管。
16 | 中心立柱无菌套 | 20 | 个 | 中心立柱无菌套：中心立柱无菌套，一次性使用。