# 设备名称：除颤仪

# 拟采购数量：2台

# 主要参数及配置要求

1.1物理规格/性能

1.1.1设备具备便携把手

1.1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

1.1.3防尘防水级别：防尘防水级别≥IP55

1.1.4工作温度范围满足至少-20℃~50℃

1.1.5工作湿度范围≥0%～95%

1.1.6工作大气压力范围≥570hPa～1062hPa

1.1.7运输、储存温度≥-30℃~70℃

1.1.8符合EN1789急救车标准认证

1.1.9至少支持wifi,3G/4G/5G   联网功能

1.1.10至少支持车载、直升机和固定翼飞机环境使用

1.2除颤性能

1.2.1采用双相波技术，双相指数截断 (BTE)  波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能 量：成人最大能量可支持360J, 病人阻抗范围：20～300Ω

1.2.2除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s

1.2.3能量选择范围：成人至少包括： (100 J、150J、170J、200J、300J、360J), 小儿至少包括：

(10J 、15J 、20J 、30J 、50J 、70J 、100J)

1.3电池

1.3.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。

1.3.2至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗

1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放 电

1.4电极片

1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

1.5操作

1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言

1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压 模式

1.5.3  CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式

1.5.4不小于7英寸显示屏，屏幕亮度可根据环境光自动调节

1.5.5提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

1.5.6具备CPR传感器，提供心肺复苏过程中的按压质量监测与反馈，支持按压深度、按压频率监测。

1.6数据传输和存储

1.6.1数据传输：至少支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台。

1.6.2数据管理：存储≥5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持≥1000条报警事件；可保存≥1h抢救现场录音。

1.7维护与自检

1.7.1具有用户自检和设备自检功能：至少支持每日、每周、每月、每季度的设备自检。

1.7.2提供设备状态指示灯。